## K 31
TEXTO KASTNER / K-31 / SONDA RADIOPACA / PARA ALIMENTACIÓN / NASOGÁSTRICA CALIBRE 2,3 MM / LOTE............................ / VENCIMIENTO................ / AUTORIZADO POR ANMAT: / PM-0022-5

INSTRUCCIONES : / 1) Cortar el T 20L x 105 cm ± 5.0 cm. / 2) Redondear y cerrar un extremo . / 3) Efectuar perforaciones a 1 y 2 cm del extremo redondeado; las mismas deben ser alternadas, no pasantes: / Medida de la perforación: Diámetro mayor : 2,8 ± 0,25 / Diámetro menor: 1,3 ± 0,10 / 4) Efectuar marcaciones en el tubo a 25 - 50 - 75 y 100 cm del extremo redondeado. / 5) Ensamblar la tetina blanca en el otro extremo del tubo. / 6) Limpiar con alcohol eliminando restos de cemento. / 7) Probar con aire y alcohol, verificando ausencia de tetinas tapadas ó pérdidas en la unión tubo-tetina. / 8) Enrollar el equipo con la tetina abierta y colocar dentro de la bolsa PEAD y cerrar con la menor cantidad de aire interno. / 9) Colocar en Multivac; esterilizar por formol según procedimiento. / 10) Sellar n° de lote y fecha de vencimiento en los rótulos. El vencimiento será de 36 meses a partir de la fabricación tomada como etapa final del proceso. Ambos sellados deberán ser nítidos y sin enmiendas. La fecha de vencimiento no podrá ser alterada o tapada de ninguna forma ni aún para resaltar lo que no haya salido bien impreso. / 11) Colocar los equipos estériles en cajas junto a las instrucciones de uso y TIF que identifica a la operaria, cerrar y rotular.