ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

MODEL VÝPOČTU 3D DÁVKOVÉ DISTRIBUCE
OD KOBALTOVÉHO OZAŘOVAČE
A JEHO VALIDACE METODOU MOTE CARLO
MODEL OF 3D DOSE CALCULATION DISTRIBUTION
FROM COBALT TREATMENT UNIT
AND ITS VALIDATION BY MONTE CARLO METHOD

DISERTAČNÍ PRÁCE

Doktorský studijní program: Radiologická fyzika

Školitel: RNDr. Libor Judas, Ph. D.

 Praha, 2013 Ing. Ondřej Konček

Abstrakt

Seznam použitých zkratek
2D	dvourozměrný
3D	třírozměrný
CT	počítačová tomografie (Computed Tomography)
IMRT	svazek s modulovanou intenzitou
MC	Monte Carlo
PBK	pencil beam kernel
PK	point kernel
SSD	vzdálenost zdroj-povrch (z anglického source-to-surface-distance)
SW	počítačový program (software)
TAR	tissue-air-ratio
TPR	tissue-phantom-ratio

# Úvod
Algoritmy výpočtu dávkové distribuce jsou určeny pro použití v plánovacích systémech v radioterapii. Jejich cílem je stanovit pokud možno co nejpřesněji dávkovou distribuci v ozařovaném objemu pacienta tak, aby poskytly dostatečnou informaci o tom, zda v dané klinické situaci je nebo není připravený ozařovací plán akceptovatelný.

Kromě zmíněné dostatečné přesnosti výpočtu, jsou dalšími souvisejícími požadavky kladenými na algoritmus plánovacího systému také rychlost a schopnost získání přesného výsledku v nejrůznějších klinických situacích. Problematika flexibility algoritmu a jeho schopnosti poskytnout komplexní výsledek pro dané nastavení ozařovacích polí závisí většinou na praktické implementaci algoritmu v plánovacím systému.

## Přesnost algoritmu
Vzhledem k tomu, že algoritmus je jedním z článků radioterapeutického řetězce, jsou na něj kladeny stejné požadavky jako na ostatní články, tj. že nesmí vnášet do celého procesu radioterapie významnou chybu. Přesnost a správnost výpočtu algoritmu je nutné posuzovat pro danou situaci, neboť parametry, které algoritmus používá k výpočtu (např. dozimetrická data) mají přímý vliv na výslednou spočtenou dávkovou distribuci a tedy i na přesnost. Algoritmus může poskytovat v některých situacích přesné výsledky (např. výpočet dávky ve vodním fantomu) a v jiných situacích výsledky nepřesné (např. v nehomogenním médiu - v těle pacienta). Může dokonce nastat situace, kdy jednoduchý model výpočtu dávky poskytne v homogenním prostředí přesnější výsledek v porovnání s některým ze sofistikovanějších modelů.

Nezbytným požadavkem pro přesný a správný výpočet dávkové distribuce v těle pacienta, je použití relevantních dozimetrických dat svazku záření s individuálními anatomickými daty pacienta.
Anatomie pacienta je reprezentována 3D maticí voxelů získaných z CT skenu pacienta v ozařovací poloze. Ideálně by měla být vzata v úvahu přesná tkáňová struktura (pomocí CT čísel). Toto opět představuje kompromis mezi současnými možnostmi algoritmu a pacientskými daty, rychlostí výpočtu a jeho přesností.

Za nejpřesnější metodu výpočtu dávkové distribuce je dnes považována metoda Monte Carlo a přestože v některých komerčních plánovacích systémech (např. Varian Eclipse, Electa Monaco) je tato metoda, alespoň částečně implementována, je stále výpočetní náročnost této metody pro plné využití v radioterapii limitujícím faktorem.

## Rychlost algoritmu
Rychlost algoritmu z velké části ovlivňuje rozvoj výpočetní techniky a s jejím rozvojem se také zvyšuje rychlost výpočtu. Tento trend umožňuje konstruovat náročnější (a přesnější) algoritmy bez většího vlivu na dobu výpočtu. Moderní algoritmy poskytují výsledek výpočtu 3D dávkové distribuce (pro jednoduchý plán složený z několika statických polí) v časovém rozmezí od několika desítek sekund až do několika desítek minut [1][2]. Doba výpočtu závisí na mnoha faktorech jako jsou: typ použitého algoritmu, velkost výpočetní mřížky, počet ozařovacích polí, atd. Při použití náročnějších technik, jako jsou svazky s modulovanou intenzitou (IMRT) se otázka rychlosti výpočtu stává ještě více klíčovou.

Obecně lze říci, že zvýšení rychlosti výpočtu znamená snížení jeho přesnosti (pro daný hardware počítače). Tedy výběr algoritmu (pokud existuje možnost výběru) v konkrétní situaci představuje kompromis, který musí zohlednit klinický vliv daný případnou větší nepřesností ve stanovení dávky.

## Absolutní a relativní dávka
Algoritmus výpočtu by měl být schopen určit nejen relativní dávkovou distribuci, ale také absolutní dávkovou distribuci vyjádřenou v Gy, a k ní příslušný počet monitorovacích jednotek-MU případně ozařovací čas. Obvykle je algoritmem nejprve spočtena relativní dávková distribuce, která je přepočítána na absolutní pomocí tzv. referenčního bodu, kterým se stanoví absolutní hodnota dávky v daném místě (například dávka předepsané do cílového objemu).
Problém pro stanovení absolutní hodnoty dávky na MU je více zřejmý u moderních technik jako je IMRT, kde „klasický“ způsob výpočtu nelze použít a kalibrace algoritmu je mnohem více závislá na typu použitého algoritmu.

# Klasifikace algoritmů
Algoritmy lze z historického hlediska rozdělit do tří skupin, které budou popsány v následujících kapitolách (kapitoly 3, 4 a 7).

# Metody "širokého svazku"
Nejstaršími algoritmy používanými pro výpočet dávkové distribuce v 70.-80. letech 20. století jsou metody tzv. "širokého svazku" (anglicky broad beam methods) [1][1]. Tyto algoritmy vyžadovaly poměrně velké množství měřených dozimetrických dat. Především se jednalo o hloubkové dávkové křivky měřené pro pole různých velikostí a dozimetrické profily polí. Profily byly měřeny (pro danou velikost ekvivalentního čtvercového pole) v různých hloubkách. A všechna měření byla prováděna za referenčních podmínek. Algoritmus následně spočítal dávku tak, že v místě výpočtu provedl aproximaci z naměřených hodnot.

Tento způsob výpočtu se ukázal jako nedostatečný ve více komplexních případech (nepravidelná pole, pole s modulovanou intenzitou) nebo pokud je vyžadována vyšší přesnost stanovení dávky. S rostoucím výkonem počítačové techniky se začaly rozvíjet sofistikovanější algoritmy založené na superpozičním / konvolučním principu.

V těchto modelech se využívají následující korekce na tvar těla pacienta:
a) effective source-skin distance [1]:
Tato metoda aplikuje korekci pomocí inverzního čtvercového zákona na měřenou hloubkovou dávkovou křivku. Pokud SSD je hodnota SSD na centrální ose, h je hodnota, o kterou se SSD zvětší v místě výpočtu (tzn. mimo centrální osu) a bod výpočtu je v hloubce d, pak dávka v tomto bodě je dána součinem dávky na centrální ose v hloubce d a korekčním faktorem C:

C = left( {SSD + d} over {SSD + d + h} right)^2	(1)

Obrázek 1:

b) TAR nebo TPR metoda:
Korekční faktor může být spočten buď jako poměr TAR nebo TPR. Oba parametry závisí na hloubce a na velikosti pole v dané hloubce, ale poměr nezávisí na velikosti SSD. Korekční faktor je spočten následovně (T označuje TAR nebo TPR):

C = {T(d,A_d)} over {T(d+h,A_d)}	(2)

Dále se v těchto jednoduchých modelech využívají algoritmy, které nejprve spočtou relativní dávkovou distribuci v těle pacienta tak, jako-by byl model těla tvořen vodním, homogenním materiálem, a poté je spočten korekční faktor na nehomogenitu C. Tímto korekčním faktorem je dávková distribuce opravena tak, aby byly vzaty v úvahu různé tkáňové hustoty modelu těla. Korekční faktor je obecně definován takto:

C = {dávka v heterogenním médiu} over {dávka ve stejném bodě homogenního média}	(3)

Uvedené následující příklady korekcí na nehomogenity a-d předpokládají, že pacient je složen z polonekonečných desek různé hustoty. Jedná se o 1D korekce, kdy je brána v úvahu elektronová hustota materiálu, kterým prochází primární, divergentní svazek a energie tohoto primárního svazku je deponována lokálně, neuvažuje tedy elektronový transport [1][3][4][5][6]:

a) metoda efektivní hloubky (ekvivalentní radiologická hloubka):
Efektivní hloubka je taková vrstva z vodě-ekvivalentního materiálu, která zeslabí svazek záření stejně jako vrstva nehomogenity. Tato korekce neuvažuje rozptyl záření. Pokud záření prochází přes n různých nehomogenit (ty jsou sledovány jen po „dráze průchodu paprsku“), každé tloušťky di a hustoty ρi (podíl elektronové hustoty nehomogenity relativně k elektronové hustotě vody), pak radiologická hloubka deff je rovna [7]:

d_eff = sum from{i=1} to {n} {d_i %rho_i}	(4)

Dávka v bodě výpočtu pod nehomogenitou je spočtena pomocí následujícího korekčního faktoru:

C = {PDD(d_eff)} over {PDD(d)} cdot left( {SSD + d_eff} over {SSD + d} right)^2	(5)

b) TAR (TPR) metoda
Jedná se o implementaci konceptu radiologické hloubky. Korekční faktor je definován následovně:

C = {T(d_eff, A_d)} over {T(d,A_d)}	(6)

deff udává vodě-ekvivalentní hloubku, d je fyzikální hloubka, Ad je velikost pole v hloubce d. I tato korekce nezohledňuje rozptyl v médiu ani vzdálenost bodu výpočtu od nehomogenity. Tato korekce je dostatečná v případech, kdy je dominantním typem interakce Comptonův rozptyl. Pro vyšší energie, kdy je již produkce párů nezanedbatelná, musí být korekční faktor modifikován.
Tato korekce poskytuje velmi přesný výsledek pro výpočet primární fluence, ale také dávky, pokud je splněna podmínka elektronové rovnováhy.
Hlavní nevýhodou této metody je modelování laterálního příspěvku rozptýlených fotonů. Korekční faktor vede k nadhodnocení dávky pro materiál s elektronovou hustotou menší než voda a naopak k podhodnocení dávky pro materiál s elektronovou hustotou vyšší než voda.

c) power law (Batho)
Korekční faktor je spočten jako poměr TAR (tissue-air ratio) nebo TPR (tissue-phantom ratio), které jsou umocněny koeficientem závisejícím na hustotě okolního prostředí. Pro bod, který leží v místě o hustotě ρ1 a nad kterým je prostředí hustoty ρ2, je spočtena korekce:

C = {T(d_2, A_d)^{%rho_2 - %rho_1} } over {T(d_1, A_d)^{1 - %rho_1}}	(7)

kde d1 a d2 jsou vzdálenosti od bodu výpočtu k dolnímu a hornímu (vzdálenějšímu) okraji nehomogenity.

Obrázek 2:

Pro několik nehomogenních vrstev je možné vzorec upravit na tvar 8, který lze použít pro výpočet korekcí na CT řezech [8].

C = prod from {i=1} to {n} TPR (d_i,A_d)^(%rho_i - %rho_{i-1})	(8)

Nevýhodou této korekce je fakt, že korekční faktor není definován v oblasti build-upu. Autoři [9] a [10] proto navrhují jednoduchou úpravu rovnice 8, do které je zahrnut parametr zm označující build-up pro všechny hloubky, před výpočtem TPR (resp. TMR). Tím se zajistí, že jsou pro výpočet použity pouze hodnoty TPR (resp. TMR) v oblasti elektronové rovnováhy.
Metoda poskytuje podobné výsledky jako TAR metoda a v nehomogenním prostředí, kde je elektronová hustota menší než jedna, je korekce vyhovující. Ovšem v hustším prostředí a pro větší velikosti polí, dává korekce horší výsledky s odchylkou až 10% [6][10][11][12][13][14].

d) beam sutraction method
Metoda využívá malého virtuálního svazku, který přesně pokrývá nehomogenitu nehomogenitu. Pro tento virtuální svazek je Batho metoda korekce dostatečně přesná. Příspěvek rozptylu z vnější části pole, kde se nachází vodě-ekvivalentní materiál je spočten jako rozdíl dávky od původního svazku a virtuálního svazku. Korekční faktor má tedy tvar:

C = 1 + {T(d,A^°_d)} over {T(d,A_d)} cdot (C^° - 1)	(9)

kde T je TAR nebo TPR, Ad je velikost pole v hloubce d, Ado je velikost virtuálního pole	v hloubce d a Co je korekční faktor spočtený pomocí Batho metody pro virtuální pole.

Obrázek 3:

e) Equivalent tissue air ratio (ETAR):
Tento způsob korekce, oproti předchozím zmíněným metodám, zohledňuje 3D tvar nehomogenity a koriguje dávkový příspěvek od rozptýleného záření. Stejně ovšem jako předchozí metody požaduje splnění elektronové rovnováhy v místě výpočtu.
Korekční faktor C v homogenním médiu (elektronové hustoty různé od 1) je definován rovnicí 10 (r je poloměr pole v hloubce d, ρ je relativní elektronová hustota).
C = { TAR( %rho d, %rho r ) } over {TAR (d,r)}	(10)

V heterogenním prostředí je korekční faktor definován takto:

C = { TAR( d', tilde {r} ) } over {TAR (d,r)}	(11)

kde d' resp. r˜ jsou tzv. Efektivní hodnoty d resp. r pro danou energii svazku. Hodnota d' je odvozena z CT čísel podél dráhy primárních fotonů (jedná se vlastně o koncept radiologické hloubky) a r˜ je spočten pomocí rovnice 12 a 13 a za předpokladu 14.

tilde {r} = r cdot tilde {%rho}	(12)

tilde{%rho} = {sum from{i} sum from{j} sum from {k} %rho_{ijk} W_{ijk}} over {sum from{i} sum from{j} sum from {k} W_{ijk}}	(13)

sum sum sum W_ijk = 1	(14)

ρijk je relativní elektronová hustota pixelu (obvykle se jedná o redukovanou CT matici např. z 256x256 na 32x32).

Pro každý bod v nehomogenitě se metoda se snaží reprezentovat nehomogenní prostředí jako prostředí homogenní a empiricky hledá příslušnou hodnotu ρ´ tohoto prostředí. To se provádí pro každý bod výpočtu v nehomogenitě. Parametr ρijk je relativní elektronová hustota (vzhledem k vodě) objemového elementu ΔVijk. Váhový faktor Wijk aproximativně popisuje relativní dávkový příspěvek každého voxelu k místu výpočtu dávky v homogenním (vodě-ekvivalentním) médiu. Volba váhových faktorů je empirická. Výpočet dávkové distribuce pomocí této korekce poskytuje lepší výsledky než předchozí 1D metody, ale je korekce je výpočetně velmi náročná (v porovnání s 1D metodami).
#### Nevýhody a omezení metod širokého svazku
Přestože vyžadují mnoho korekčních faktorů při odchýlení od referenčních podmínek, poskytují dobré výsledky ve většině klinických případů.
V komplikovanějších případech, nebo pokud je potřeba znát výsledek s větší přesností, jsou nevyhovující. Postupně byly nahrazeny superpozičními metodami, které jsou výpočetně mnohem náročnější.

# Konvoluční / superpoziční metody

Pokud uvažujeme primární (fotony) a rozptýlenou složku záření (rozptýlené fotony a elektrony) zvlášť, pak dávka v bodě P(x,y,z) může být spočtena jako suma všech energetických příspěvků, které se „uvolnily“ v malém objemu dV (x´,y´,z´) v okolí bodu výpočtu P(x,y,z) a které do místa výpočtu přispívají. Tyto energetické příspěvky pochází z fluence energie p(x´,y´,z´) primárních fotonů, které procházejí objemem dV. Pokud s(x,x´,y,y´,z,z´) je rozptýlená složka uvolněná v dV, normovaná na fluenci energie primárního fotonu, a která dosáhla místa P, pak dávka v bodě P může být spočtena takto:

D_P(x,y,z) = iiint from{V} {p(x´,y´,z´) cdot s(x,x´,y,y´,z,z´) dV}	(15)

Existuje několik způsobů jak provést 3D integraci, včetně redukce výpočtu na 1D nebo 2D integraci, čímž se zvýší rychlost výpočtu

Obrázek 4: konvoluční princip

dV1
dV2
dV3
zdroj

## Metoda založená na separaci primární a sekundární složky

Metoda vychází z Clarksonova algoritmu:

SAR (z,A_z) = TAR(z,A_z) - TAR(z,0)	(16)

TAR(z,0) zde představuje primární složku záření.
Rozptýlená složka (DS) pro libovolné pole je spočtena:

D_S (x,y,z) = D_air (z) times sum from {i} {SAR (z,r_i) {%iDELTA %theta_i} over {2 %pi} }	(17)

Dair (z) je dávka ve vzduchu

Primární složka (DP) je spočtena jako:

D_P (x,y,z) = D_air (z) cdot TAR(z,0) cdot f(x,y)	(18)

f (x,y) je off-axis faktor ve vzduchu, který koriguje profil svazku.

Celková dávka je spočtena jako: D(x,y,z) = DP(x,y,z) + DS(x,y,z)

## Pencil Beam Kernel (PBK)
Vůbec první využití PBK pro výpočet dávkové distribuce fotonů bylo publikováno v 70. letech. První praktická implementace pro PBK však byla provedena pro svazky elektronů. Pro svazky fotonů byly algoritmy velmi intenzivně rozvíjeny v 90. letech.

Konvoluce PBK přes oblast pole vymezenou kolimátorem je vlastně obdobou 2D integrace (viz následující obrázek – b). V případě PBK lze poměrně snadno v modelu zohlednit změny v intenzitě svazku (např. Způsobené klínem nebo kompenzátorem, dynamickými klíny, IMRT), ale také změny energetického spektra (jako funkce vzdálenosti od centrální osy nebo v důsledku použití mechanického klínu) a to tak, že se mění kvalita PBK v závislosti na místě dopadu svazku.

Obrázek 5: různé metody výpočtu celkového příspěvku rozptylu do místa výpočtu P pro nepravidelné pole.
Horní řada: 3D reprezentace elementárních objemů
Dolní řada: 2D řez v případě oblého povrchu
a) Clarcksonova 1D integrace
b) pencil beam, 2D úhlová a radiální integrace
c) voxel-based, 3D integrace
V případě metody využívající PBK, je pencil beam reprezentován celkovou deponovanou energií (tj. jak rozptýlenými fotony, tak i sekundárními elektrony), která byla uvolněna primárními fotony; na rozdíl od předcházející metody, kdy je při výpočtu zohledněna jen změna rozptýlené složky v různých místech ozařovaného pole.
Depozice energie od primárních fotonů je tedy popsána pencil beam kernelem, pomocí něhož lze obecně dávku spočítat takto:

D (x,y,z) = iint {%mu over %rho %PSI(x',y') cdot K_PB (x-x',y-y',z) dx' dy' }	(19)

integrace se provádí přes oblast pole,
Ψ...dopadová primární fluence energie fotonů v bodě P (x´,y´)
μ/ρ*ΨE...terma v P'
μ/ρ...hmotnostní součinitel zeslabení pro médium P'
KPB...je hodnota kernelu v bodě P(x,y,z), pro pencil beam dopadající do bodu P'(x',y',z')

V uvedené rovnici je v principu PBK pro každou kombinaci bodů P a P´ unikátní. Pokud ale budeme uvažovat jen vodní homogenní médium, pak v dané hloubce z a pro konstantní vzdálenost mezi bodem P a centrální osou PBK, je hodnota PBK nezávislá na pozici pencil beamu (x´,y'). Pak tato rovnice vlastně představuje rovnici konvoluce mezi dopadající fluencí energie a PBK. A výpočet může být urychlen pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT). Pokud nejsou splněny podmínky pro FFT (např. kvůli změně spektra, která je způsobena homogenizačním filtrem nebo kvůli nehomogennímu prostředí), pak už není PBK prostorově invariantní a výpočet musí být proveden pomocí „superpozice“, kde už „nelze“ využít FFT.
V každém případě je pro výpočet dávkové distribuce nutné stanovit dopadovou fluenci energie a PBK.

Obrázek 6: Princip pencil beam metody. Dávka v P je spočtena jako integrál všech pencil beam kernelů přes oblast pole, které jsou vážené primární fluencí dopadající na povrch

Obrázek 7: Pencil beam kernel: relativní dávkové rozložení od nekonečně tenkého svazku o energii 1 MeV dopadajícího na polonekonečné vodní médium, výsledek simulace v kódu MCNP5

### Stanovení dopadové fluence energie Ψ
V případě absence modifikátorů svazku je primární fluence energie téměř konstantní uvnitř ozařovaného pole a téměř nulová mimo oblast pole. Stanovení se odvíjí od geometrických parametrů pole, spolu se stanovením transmise přes sekundární clony nebo konvolucí s funkcí popisující zdroj záření, která zohlední nebodovou velikost zdroje.

Nehomogenita primární fluence uvnitř pole (daná např. geometrií zdroje nebo homogenizačním filtrem) může být zohledněna pomocí radiální funkce odvozené z dávkového profilu měřeného podél diagonály pole v malé hloubce ve vodním fantomu [1][15][16][17][1], [9],[13,14].

Extrafokální záření (zdrojem není terčík), které vzniká rozptylem především v primárním kolimátoru a v homogenizačním filtru by také mělo být bráno v potaz při výpočtu.

Při použití modifikátorů svazku (klíny,...) je primární svazek zeslabován a také dochází k tvorbě dalšího rozptýleného záření. Jeho příspěvek může být zohledněn pomocí integrace funkce popisující rozptyl přes oblast modifikátoru svazku.

Výpočet by měl také zohlednit změnu spektra svazku, který prochází před modifikátor (např. Klín; u svazků s modulovanou intenzitou je znalost změny spektra také velmi důležitá, zejména při výpočtech, kde se uvažuje s transmisí přes mlc). U lineárních urychlovačů se spektrum také mění se vzdáleností od centrální osy svazku, což je způsobeno různou tloušťkou homogenizačního filtru.
### Metody stanovení Penci Beam Kernelu
#### Monte Carlo
Metoda Monte Carlo může být použita pro stanovení jak pro monoenergetických, tak polyenergitických PBK. Polyenergetický PBK může být také získán kombinací monoenergetických PBK podle dopadového spektra. Tento přístup ovšem vyžaduje znalost spektra fotonů urychlovače. Spektrum však nelze jednoduše měřit v klinických podmínkách. Může být ale získáno pomocí Monte Carlo simulace ozařovací hlavice. Nebo může být odvozeno z měřených hloubkových dávkových křivek.

#### Výpočtem z Point Kernelu (PK)
Integrací PK do hloubky se započtením zeslabení svazku. Tento způsob samozřejmě vyžaduje znalost PK a ty lze získat jen Monte Carlo simulací.

#### Výpočtem z měřených dat a diferenciací scatter faktorů
Pokud není dopadové spektrum svazku známé nebo pokud není známa geometrie ozařovací hlavice a nelze spočítat fluenci primárních fotonů, je možné spočítat pencil beam kernel z naměřených dat [16][17][13,14].
V následujícím textu uvádím příklad odvození pencil beam kernelu pro kobaltový ozařovač.
Pencil beam kernel byl spočten na základě měřených dozimetrických dat (profily pro otevřené pole velikostí 10x10, 15x15, 20x20 a 25x25cm, diagonálního profilu pro maximální velikost pole a phantom scatter faktorů). Ty mohou být změřeny nebo lze použít také tabelovaná data (např.[18] [20]). Výpočet byl proveden na základě [16][17][19][20][21] [12,13,14,25,26].

Byly uvažovány dvě složky kernelu. První popisuje střední část kernelu (scatter kernel) a druhá část (boundary kernel) popisuje složku záření mimo osu kernelu. Scatter kernel Ks byl spočten numerickou diferenciací na základě změřených phanotom scatter faktorů Sp pomocí následujících dvou vztahů. Pro pole menší než 4 cm byly hodnoty Sp extrapolovány.

D_scat (z,R) = int from{0} to{R} {2 %pi r K_s (r,z) P_i (r,z) dr}	(20)

D_scat (z, X/{sqrt %pi})= {(f+z)^2} over {(f+z_ref)^2} cdot S_p (X) cdot PDD_{a,N} (z,X)	(21)

f je vzdálenost zdroje od povrch fantomu, PDDa,N je normalizovaná hloubková dávková křivka pro odpovídající velikost ekvivalentního čtvercového pole, z je hloubka, Pi vyjadřuje změnu intenzity fluence primárních fotonů vzhledem k centrální ose. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není tato funkce známa, byl uvažován (jako první přiblížení) diagonální profil otevřeného pole (Pc).

Dále byl pomocí iterační metody a za předpokladu platnosti následující rovnice spočten profil Pi.

P_c (x,z) = {ldline K_s rdline }^{-1} K_s * P_i (x,z)	(22)

x značí vzdálenost od centrální osy svazku.

Jako nultý iterační krok byla zvolena rovnost: Pi(0) (x,z) = Pc(x,z).
Iterace byla ukončena, když byl korekční faktor v n-té iteraci menší než 0,001:

P_c (x,z) - {ldline K_s rdline }^{-1} K_s * P_{i} ^{(n-1)} (x,z)	(23)

Následně byl ze znalosti Pi znovu spočítán scatter kernel Ks. Výsledný Ks (radiální profil) je na obrázku 8.

Obrázek 8: Profil Ks ve vodě, v hloubce 5 cm
Dále byl spočítán boundary kernel Kb, který byl odvozen z měřených polostínů pole. Nejprve byl spočítán diferenciální kernel (diferenciací měřených profilů pro pole 10, 15 a 20 cm) a z něj byl spočten průměrný Kb. Princip výpočtu je na obrázku 9.

Obrázek 9: Znázornění výpočtu Kb [19]:
u(x) je skoková funkce fluence (rovna 0 mimo oblast pole, rovna 1 v oblasti pole),
K je kernel, f(x) je měřený profil;
Pomocí dekonvoluce změřených profilů pak lze spočítat kernel popisující vliv polostínu pole.

*
=
u(x)
K(x)
f(x)
x=0
x=0
x=0
x
x
x

V posledním kroku byly oba kernely Ks a Kb sečteny (výsledný kernel je na obrázku 7): hodnota Ks(0,z), která odpovídá lineární extrapolaci phantom scatter faktorů pro nulovou velikost pole, byla nahrazena hodnotou Kb (0,z). Tento přístup zachovává význam pencil beamu, neboť Kb jsou normalizovány k 1 ve střední části kernelu.

Obrázek 10: radiální profil pencil beam kernelu v hloubce 5 cm

### Implementace PBK

Jako příklad bych uvedl implementaci Ahnesjo: provedl fit polyenergetického PBK (pPBK) pomocí následujícího vztahu:

K_PB (r,z) = {A_z cdot e^{-a_z r}} over {r} + {B_z cdot e^{-b_z r}} over {r}	(24)

r je vzdálenost od středu PBK a Az, az, Bz a bz jsou fitující parametry závislé na hloubce z. Aplikace PBK – viz příklady.

## Point Kernel (PK)
Historicky předchází myšlenka využití konvoluce PK pro výpočet dávkové distribuce před použitím PBK pro fotonové svazky. Ve skutečnosti vlastně tvoří přístup pomocí PBK jen speciální implementaci PK.
Dnes se řadí algoritmy využívající PK někde mezi algoritmy s PBK a algoritmy založené na Monte Carlo (a to jak v rychlosti, tak v přesnosti algoritmu).

V homogenním médiu je dávka v bodě (x,y,z) spočtena pomocí PK takto[1][4][15][1,3,9]:

D (x,y,z) = iiint {%mu over %rho %PSI(x',y') cdot K (x-x',y-y',z) dV' }	(25)

3D integrace se provádí přes celý ozařovaný objem
K.... point kernel (anglické ekvivalenty: energy deposition kernel [22][23][6,7], point kernel[15] [9], differential pencil-beam kernel [24][8], dose spread array [25][5]), který představuje tu část energie, která je uvolněna v bodě P' a deponována v bodě P (viz následující obrázek)
ψ (x´,y´,z´) je fluence energie v bodě P´
μ/ρ *ψ je celková energie (sekundárních elektronů a rozptýlených fotonů) uvolněná v dV´ na jednotku hmotnosti, nazývaná též jako „terma“ [Jkg-1]
μ/ρ je hmotnostní součinitel zeslabení pro médium v P´

Obecnější vyjádření rovnice pro polyenergetický svazek navíc obsahuje integraci přes všechny energetické biny podle spektra energií v daném bodě výpočtu.

Obrázek 11: Point kernel

Dávka je tedy spočtena jako součet jednotlivých dávkových příspěvků, které byly uvolněny v malých objemech okolo bodu výpočtu, a které do tohoto bodu výpočtu přispívají. P

Principiálně se tedy jedná o 3D konvoluci termy s bodovým kernelem. Neboť je 3D konvoluce počítačově náročná operace, mohou být tyto bodové kernely předintegrovány (ve vodě) v 1D, příp. 2D a vznikne tzv. pencil beam kernel, příp. planární kernel. Tím se výpočet dávkové distribuce zjednoduší na 2D konvoluci, příp. 1D konvoluci.

Bodový kernel popisuje depozice energie v okolí místa interakce primárního fotonu (v počátku souřadného systému kernelu) v nekonečně velkém vodním médiu (příklad bodového kernelu je na obrázku 12).

Obrázek 12: Bodový kernel 60Co;
černá čára znázorňuje směr dopadajících fotonů;
simulace v kódu EGSnrc

Planární kernel
popisuje rozložení deponované energie v okolí místa interakce od nekonečně širokého, paralelního svazku dopadajícího na polo-nekonečné médium.

Kernely jsou často rozdělovány do rozdílných dávkových kategorií podle historie rozptylu (viz obrázek 13) např.:
- pro primární dávku
- pro dávku sekundární

Existuje několik možností jak provést normalizaci kernelu, obvykle to záleží na formulaci rovnice výpočtu dávky. Obvyklý přístup je provést normalizaci dopadající energie na jednotku objemu[1][15] [1,9]:

iiint from {infinity} {K(x,y,z)dV} equiv 1	(26)

Pokud je point kernel rozdělen do dvou dvou částí, jedné pro primární složku (Kp) a druhé pro složku sekundární (Ks), potom platí [1][15][1,9]:

iiint from {infinity} {K_p (x,y,z)dV} = {%mu_en} over {%mu}	(27)

iiint from {infinity} {K_s (x,y,z)dV} = {%mu - %mu_en} over {%mu}	(28)

kde μen je lineární součinitel absorpce energie a μ je lineární součinitel zeslabení. Tyto vztahy mohou sloužit pro ověření správnosti spočtených primárních a sekundárních kernelů.

Obrázek 13: Interakční historie čtyř různých kategorií dávek, které se obecně vztahují k výpočtu dávky pří plánování léčby – primární dávka, příspěvek rozptylu ve fantomu, příspěvek kontaminujících částic a příspěvek rozptýleného záření, které vzniká v hlavici [15].
Dávka z rozptylu v hlavici

Dávka deponovaná
nabitými
kontaminujícími
částicemi
Primární
dávka

Energie deponovaná
nabitými
kontaminujícími
částicemi

Energie
primárních fotonů
Neinteragující fotony
Kinetická energie
rozptýlených
nabitých částic

Brzdné záření plus
absorpce anihilační
energie
Kinetická energie
rozptýlených
nabitých částic
Energie sekundárně
rozptýlencých fotonů
Energie rozptýlených fotonů
vzniklých převážně v hlavici
Brzdné záření
a kinetická energie
nabitých anihilačních
částic
Brzdné záření
a energie
anihilačních fotonů
Depozice
primární
energie

Brzdné záření
plus absorpce
anihilační energie
Energie
deponovaná
rozptýlenými
částicemi
Absorpce energie
z rozptylu v hlavici
Kinetická energie
 nabitých částic
Kinetická energie
primárních nabitých
částic
Brzdné záření
a kinetická energie
nabitých anihilačních
částic
Brzdné záření
a energie anihilačních
fotonů
Energie rozptýlených
fotonů
Dávka z rozptylu ve fantomu
Hlavice urychlovače
a vzduch
Interakce,
převážně v homogenizačním filtru
Energie brzdného záření
uvolněná z terčíku
Energie kontaminujících
nabitých částic
Energie deponovaná
rozptýlenými částicemi

Pacient
Výhodou 3D konvolučních algoritmů je, že dokáží přímo spočítat dávku pro pole nepravidelných rozměrů v nehomogenním prostředí. Jednou z nevýhod je, že plně tří-dimenzionální konvoluce s kernelem, který není prostorově invariantní, je výpočetně velmi náročná operace. Další nevýhodou zůstává, že přesnost algoritmu je závislá na přesnosti určení energetického spektra svazku a fluence energie svazku ve vzduchu.

### Stanovení fluence energie a termy
Stanovení 2D dopadové fluence energie je popsáno v kapitole o PBK. Tato dopadová fluence energie poté prochází tělem pacienta a její transport je škálován pomocí „divergentních paprsků“ vycházejících ze zdroje, aplikováním inverzního čtvercového zákona a zeslabením ve tkáni, které je mezi povrchem těla pacienta a bodem P´.
Pro extrafokální záření je tento způsob pouze aproximativní, ale ukazuje se, že je dostatečný kvůli malému příspěvku k celkové dávce.
Terma je pak v libovolném bodě získána násobením fluence energie a hmotnostního součinitele zeslabení, který závislí na spektru a složení tkáně.

### Metody stanovení bodového kernelu
Standardní metodou pro určení monoenergetického point kernelu ve vodě je metoda Monte Carlo [26][27][28][2][17,18,21,24], kde jsou primární fotony "donuceny" interagovat v jednom voxelu a v okolních voxelech je skórována deponovaná energie (viz obrázek 2).

Obrázek 14: skórování deponované energie point kernelu

Pro polyenergetické svazky je nejprve nutno stanovit spektrum svazku. Polyenergetický kernel se pak spočítá jako vážené součty jednotlivých monoenergetických kernelů podle dopadového fluenčního spektra.

Fluenční spektrum se ovšem mění s hloubkou a v závislosti na vzdálenosti od osy svazku. Protože je nepraktické používat různé kernely pro různé vzdálenosti od osy svazku, a protože se celková dávka na jednotku fluence příliš nemění, považuje se za akceptovatelné provést korekce kernelu pomocí předchozích dvou rovnic pro normalizaci kernelu [1][4][23][15][1,3,7,9]. Pak je primární kernel násobený korekčním faktorem, který je roven poměru μen v bodě P´ a μen na povrchu; a scatter kernel je násoben poměrem (μ – μen).

Namísto používání tabelovaných hodnot předem spočítaných kernelů, lze výsledný polyenergetický kernel aproximovat například pomocí funkce [23][7]:

K(r,%theta) = {A_%theta e^{-a_%theta} + B_%theta e^{-b_%theta} } over {r^2}	(29)

kde r je vzdálenost mezi bodem výpočtu dávky a bodem, ve kterém došlo k uvolnění energie, Aϴ,Bϴ, aϴ, bϴ jsou parametry fitu závislé na úhlu rozptylu ϴ (obrázek 15).

Obrázek 15: Jedna z možných geometrií
pro popis point kernelu.
ϴ1
ϴ2
primární foton
Kromě popisu depozice primární a sekundární složky záření, musí být algoritmem také zohledněny příspěvky kontaminujících fotonů a nabitých částic uvolněných z hlavice ozařovače [22][15][29][6,9,23].

Kernel kontaminujících fotonů:
Dávka mimo svazek vymezený geometrickými parametry ozařovače (v hloubkách větších než je dosah kontaminujících nabitých částic) je způsobena především rozptýlenými fotony z oblasti ozařované části pole, ale významně k ní také přispívají rozptýlené fotony vzniklé v hlavici a záření, které pronikne skrze kolimační systém. Součet posledních dvou složek se nazývá kontaminující dávka od fotonů. Pokud je spektrum primárních fotonů určeno z měření hloubkové dávkové křivky [30][27], jsou kontaminující fotony (které jsou součástí primárního svazku) považovány za primární fotony. Potom je výpočetní model pro kontaminující fotony aplikován pouze mimo primární svazek. Hlavními zdroji rozptýlených fotonů v hlavici jsou homogenizační filtr a primární kolimátor. Kontaminační pole je více divergentní než primární svazek, neboť homogenizační filtr je blíže kolimátoru než zdroj. Dávka od kontaminujících fotonů je odhadována tím, že vezmeme v úvahu rozdíl mezi měřenými profily pole a dávkou spočtenou konvoluční metodou mimo primární svazek. Tento odhad je poté použit pro odvození parametru ξ a ζ pencil beam kernelu popisujícím kontaminující fotony [22] [6]:

K_{c~h %nu} over {%rho} (r,z) = d_z %xi exp (-%zeta r^2)	(30)

kde dz je dávka v hloubce z normalizovaná na jednotkovou primární fluenci energie.

Kernel kontaminujících nabitých částic:
Kontaminující nabité částice jsou uvolněny při průchodu svazku filtry, podložkou na bloky nebo vzduchem. Uvolněné částice podstupují mnohonásobný rozptyl než dopadnou na povrch fantomu. Na povrchu fantomu je dopadající fluence kontaminujících nabitých částic aproximována pomocí Gaussovy funkce a další rozptyl v tkáni již výrazně nemění její distribuci. Tvar hloubkové dávkové křivky tvořené kontaminujícími nabitými částicemi má téměř exponenciální průběh. Z tohoto důvodu je depozice energie (vztažená na jeden dopadající primární foton) modulována pomocí pencil beam kernelu ve tvaru [22][6]:

K_c over %rho (r,z) = a cdot exp (-%beta_z) cdot exp (-%gamma r^2)	(31)

kde α, β a γ jsou parametry závislé na ozařovači. Tyto parametry mohou být odvozeny například z podrobné Monte Carlo simulace ozařovací hlavice [22][6].

Dávka v oblasti polostínu je určena především: geometrickým polostínem dopadající fluence fotonů, která závisí na velikosti zdroje a na kolimaci svazku. Dále pak je dána rozptylem primárních nabitých částic v médiu. K popsání obou jevů je třeba provést konvoluci primární složky záření s gaussovskou funkcí (s rozptylem σ) popisující nebodový zdroj. Promítnuta do hloubky z, je normalizovaná gaussovská distribuce dána vztahem:

{1} over (%pi %sigma^2_z) exp (-{r^2} over {%sigma^2_z})	(32)

Přitom se předpokládá, že rozptýlené fotony významně nepřispívají ke tvaru polostínu.

### Korekce na nehomogenity
V případě výpočtu dávkové distribuce v oblasti nehomogenit nelze dále považovat kernel za prostorově invariantní a výpočet dávkové distribuce nelze provést pomocí konvoluce, nýbrž musí být užito superpozičního principu.

Metody výpočtu, které jsou založeny na jednoduché sumaci kernelů v homogenním prostředí vyžadují pro výpočet dávky v N3 bodech N6 operací. Pokud je kernel "škálován" pro výpočet v nehomogenitě, zvýší se počet operací na N7. Přímá sumace je tedy výpočetně náročná. Bylo proto rozpracováno několik aproximačních technik, které by zvýšily výpočetní rychlost. Mezi ně patří například rychlá Fourierova transformace, collapsed cone aproximace nebo interpolace pomocí korekčních faktorů.

Rychlá Fourierova transformace:
Pro diskrétní konvoluci v homogenní oblasti vyžaduje rychlá Fourierova transformace ve 3D N3 log2N operací (ve srovnání s přímou sumací, která má N6 operací). Avšak tato transformace vyžaduje, aby byl kernel prostorově invariantní. Proto se někteří autoři pokoušeli zavést metody, které "škálují" kernel např. v závislosti na hustotě [15][9]. Ovšem tyto metody selhávají především při výpočtu primární dávky, kvůli vysokým gradientům v blízkosti počátku souřadného systému kernelu[1] [15][1,9].

Collapsed cone konvoluce:
Tato metoda byla navržena Ahnesjem (1989). Bodový kernel je parametrizován pomocí analytické rovnice a dále je prostorově rozdělen do diskrétních sektorů (kuželů) po úhlech Ωi. Potom lze deponovanou energii vztaženou na jednotku radiální vzdálenosti vyjádřit pomocí následující rovnice [15][23][7,9]:

iint from {%OMEGA_i} { K_{%rho_0} over %rho (r,%OMEGA) r^2 d^2 %OMEGA } = A_{%OMEGA_i} e^{-a_{%OMEGA_I} r} + B_{%OMEGA_i} e^{-b_{%OMEGA_I} r}	(33)

Tento přístup umožňuje zefektivnění výpočtu transportu energie, neboť když je provedena konvoluce úhlově diskretizovaného kernelu s distribucí termy, je veškerá energie uvolněná do prostoru kužele Ωi (z objemových elementů ležících na ose kužele), aproximována tak, aby byla deponována na ose kužele (tedy po přímce). Z toho vychází název metody "collapsed cone" tedy "hroutící" se kužele na svou osu.

Výpočetní mřížka, která se skládá z přímek (os kuželů), je konstruována tak, aby pokryla ozařovaný objem následujícím způsobem: každá z os kuželů musí protnout každý výpočetní voxel. To vyžaduje příslušnou podmnožinu přímek (os kuželů) pro každý diskrétní směr "collabsed" kernelu. Počet výpočetních operací (pro výpočet dávky v každém voxelu) je úměrný MN4, kde M je počet sektorů (kuželů).

Korekční faktory:
Energie deponovaná mnohonásobně rozptýlenými částicemi závisí na okolním prostředí. Na výsledek depozice má však větší vliv prostředí, které je blízko původního směru částice než prostředí, které je vzdálenější [15][9]. Tento přístup (škálování point kernelu vypočítaného pro homogenní prostředí přes střední elektronovou hustotu mezi bodem s, ve kterém došlo k uvolnění energie a bodem r, kde dojde k depozici energie) se využívá při výpočtu v nehomogenním prostředí. Potom kernel pro heterogenní prostředí Khet lze určit následovně:

K_het (s,r) = {%rho (r)} over {%rho_0} c^2 K_{%rho_0} [c(r-s)]	(34)

kde

c = c(s,r) = int from {0} to {1} {%rho_rel [s-l(s-r)] dl}	(35)

ve kterém ρrel je relativní počet elektronů na jednotku objemu ve srovnání s referenčním médiem; Kρ0 je kernel pro homogenní médium. Konvoluční integrál výpočtu dávky je poté nahrazen superpozičním integrálem:

D(r) = iiint from{V} {T(s) {%rho (s)} over {%rho_0} c^2 K_{%rho_0}[c(r-s)]d^3 s}	(36)

Toto škálování pomocí hustot se používá, abychom se vyhnuli úkolu výpočtu "přesného" kernelu pro každou situaci zvlášť.

### Implementace
V následujícím je stručně představena implementace ‘pencil beam’ algoritmu na základě manuálu plánovacího systému BrainSCAN.
Základem algoritmu je diferenciální ‘pencil beam (DPB)‘, což je vlastně ‘point kernel’ popisující depozici energie (dávkovou distribuci) vzhledem k bodu první kolize monoenergetického fotonového tužkového svazku o nekonečně malém průřezu (‘pencil beam‘) v nekonečném homogenním prostředí. DPB(E,r,) je funkcí energie fotonů, vzdálenosti r mezi bodem první kolize a daným bodem a polárního úhlu  vzhledem ke směru dopadajícího tužkového svazku. Výpočet DPB se získá metodou Monte Carlo pro fotonové energie v rozsahu 100 keV a 50 MeV. DPB je modelován pro jednotkovou ‘intenzitu’ tužkového svazku. ‘Intenzita’ resp. počet prvních kolizí v jednotkovém objemu tužkového svazku dopadajícího na povrch vodního fantomu v hloubce d’ pod hladinou bude za předpokladu exponenciálního zeslabení
N_av (E) exp ^ (- %mu_water (E) d' ) times %mu_water kde
Nav(E) = počet fotonů s energií E (pro otevřené pole)
water(E) = lineární součinitel zeslabení fotonů o energii E ve vodě
d’ = hloubka bodu výpočtu dávky pod hladinou fantomu.
Je-li dán DPB a počet interagujících fotonů v hloubce d’, dávka z monoenergetického ‘pencil beamu‘ v bodě P je dána integrálem v polonekonečném vodním fantomu. Pro energetické fotonové spektrum daného urychlovače Nav(E) se pak integrací přes všechny energie získá polynenergetický ‘pencil beam kernel’.

p (x,y,d) = Int from {0} to {infinity} {Int from{0} to {infinity} {N_av (E) exp ^ (- %mu_water (E) d') times %mu_water times DPB left ( r(x,y,d) - r'( 0,0,d') ,E right ) dd'dE} } Vliv konečné velikosti zdroje, kolimátoru, vyhlazovacího filtru, zakřivení lamel MLC a další efekty je možné zahrnout konvolucí ‘pencil beam kernelu‘ p(x,y,d) s Gausiánem g(x,y,d) jehož parametry (d) a amplituda A(d) mohou být specifikovány ve dvou hloubkách. Parametry pro zbylé hloubky jsou interpolovány.
Tzv. ‘idealizovaná dávková distribuce’ (IDD) pro pole libovolného tvaru definovaného MLC je pak dvourozměrná konvoluce polyenergetického ‘pencil beam kernelu‘ s fotonovou fluencí v dané hloubce d. IDD popisuje dávkovou distribuci fotonového svazku v homogenním vodním fantomu:
D_{shaped,idealized} (x,y,d) = iint { %phi (x',y',d) times p (x'- x, y'- y,d) d x' d y' } kde (x,y,d) je fluence radiačního pole v hloubce d a je dána vztahem
%phi (x,y,d) = %phi_0 ( x,y) cdot RFS(r,d) kde RFS je tzv. ‘radial factor’, který v dané hloubce udává relativní fluenci ve vzdálenosti r = √(x2+y2) od osy fotonového svazku a měří se ve vodním fantomu v několika hloubkách. 0 je fluenční matice v izocentrické rovině definující konfiguraci MLC. Hodnoty funkce jsou v intervalu <0,1> podle toho, zda je pro daný element (bixel) kolimátor otevřený či zavřený. Plně stíněným bixelům přísluší hodnoty 0, plně otevřeným bixelům 1, částečně stíněné bixely mají hodnotu mezi 0 a 1.
Celková (absolutní) dávka z MLC-tvarovaného svazku v daném bodě ve tkáni se pak spočítá pomocí vztahu
D (x,y,d) = MU cdot N_Lin cdot S_t ( c_mlc ,c_jaw) cdot TMR_PB (min ( c_mlc ,c_jaw) ,r_rad) cdot left ( SID over { SSD+d} right ) cdot IDD (x',y',r_rad) kde prvních 5 členů v podstatě udává ‘intenzitu’ svazku v dávce v hloubce d se zohledněním hustoty pacienta prostřednictvím radiologické hloubky rrad a poslední člen popisuje relativní idealizovanou dávkovou distribuci, taktéž v radiologické hloubce zohledňující reálnou hustotu tkáně mezi povrchem těla a hloubkou d. Znázornění parametrů modelu je na obrázku.

MU	= monitorové jednotky
NLin	= kalibrační faktor lineárního urychlovače [cGy/MU]
St (cmlc,cjaw)	= celkový faktor rozptylu (‘scatter factor‘) popisující relativní faktor velikosti pole (‘output factor‘) pro čtvercové pole tvarované MLC a clonami sek. kolimátoru
cmlc/jaw	= velikost ekvivalentního čtvercového pole tvarovaného MLC/clonami sek. kolimátoru
TMRPB	= ‘Tissue Maximum Ratio‘ pro ekvivalentní čtvercové pole tvarované MLC/clonami v radiologické hloubce rrad
IDD	= idelizovaná dávková distribuce v radiologické hloubce s x’ = x.SID/(SSD+d) a y’
 analogicky (zohledňující divergenci svazku vůči hloubce izocentra)

Obrázek 16: Definice souřadnic a parametrů algoritmu. (manuál k plánovacímu systému BrainSCAN, BrainLAB A.G., Německo)
# Korekce na nehomogenity
Obecná superpoziční rovnice 15 pro výpočet dávky, představuje výpočetně náročnou operaci, neboť každý bod ozařovaného objemu dávkově přispívá do každého bodu výpočtu dávky.
Výpočetní metody pro korekci nehomogenit je možné rozdělit na dvě skupiny [6].

	Terma	dávka
	Lokální depozice energie	ne-lokální depozice energie
	1	3
1D	TAR (RTAR) / (effective SSD, isodose shift) / Power Law (Batho)	Konvoluce / rychlá Fourierova transformace
	2	4
3D	ETAR / DSAR / DVOL / 3D beam subtraction method	Superpozice/konvoluce / Monte Carlo / dTAR

Tabulka 1: rozdělení metod korekcí na nehomogenit [6]

skupina 1:
Tyto korekce na nehomogenity byly vyvinuty v šedesátých letech 20. století pro algoritmy širokého svazku (viz kapitola 3) a s postupně byly modifikovány pro použití s CT daty. Tyto metody byly a jsou stále používány ve 2D i 3D plánovacích systémech.

# Elektronové svazky
Výpočet dávkové distribuce pro elektronové svazky je podobný postupům, které se využívají u svazků fotonů, tj. je provedena konvoluce (nebo integrace) fluence dopadajících částic a pencil beam kernelu elektronů. Ale fyzkální význam pencil beamu elektronů je odlišný od fotonového pencil beamu - což je dáno rozdílným typem interakce fotonů a elektronů.
Protože elektrony začínají interagovat okamžitě po vstupu do materiálu, nemá pro ně smysl uvažovat paralelu k point kernelům používaným u fotonových svazků (elektrony nemají primární složku). Tedy rozptýlená složka elektronového svazku tvoří vždy 100% v jakékoliv hloubce materiálu.

## Pencil beam model založený na Fermi-eyges rozptylové teorii
Analytické řešení transportní rovnice pro nabité částice, které procházejí materiálem a přitom dochází k rozptylům jen o malé úhly, bylo nalezeno Fermim (1948) a jeho řešení později doplnil Eyges s uvažováním energetických ztrát elektronů při průchodu materiálem.

Uvažujme elektron, který dopadá kolmo na vodní médium. Pravděpodobnost, že je tento elektron rozptýlen do hloubky z a do místa x+dx a y+dy je:

p(x,y,z)dx dy = 1 over {2 %pi %sigma^2_MCS} exp {-(x^2 + y^2) over {2 %sigma^2_MCS}} dxdy	(37)

kde

%sigma_MCS^2 = 1 over 2 int from{0} to{z} (z-u)^2 T(u) du	(38)

kde T(u) je lineární úhlová rozptylová schopnost elektronu v hloubce u a o střední energii, která odpovídá této hloubce (MCS... multiple coulomb scattering)

Elektronový svazek je homogenizován přes celý rozměr pole po průchodu rozptylovou fólií. Po průchodu má pencil beam úhlovou distribuci ve směru osy x σθx (σ udává projekci úhlové distribuce do osy x-z). S touto počáteční úhlovou distribucí pencil beam postupuje kolimátorem, přes sekundární kolimátor a celkové rozšíření pencil beamu je :

%sigma^2 = %sigma^2_MCS +(z+L_0)^2 %sigma^2_{%theta_x}	(39)

kde L0 je vzdálenost od sekundárního kolimátoru k povrchu fantomu (z=0). Změna σ při průchodu vzdáleností L0 se zanedbává.

Obrázek 17: schématické znázornění elektronového svazku v rovině XZ dopadajícího na pacienta

Výsledná hodnota gaussovského rozšíření σ v prostředí je dána součtem:

%sigma^2_mat = %sigma^2_air + %sigma^2_MCS	(40)

Fermi-Eyges funkce p(x,y,z) popisuje prostorovou distribuci planární fluence elektronů popsaných pomocí pencil beamu. Pro určení dávkové distribuce d(x,y,z) z p(x,y,z) se zavádí tzv. Váhový faktor g(z) definovaný jako:

d(x,y,z) = p(x,y,z) cdot g(z)	(41)

Dávku od pencil beamu, který je v místě (x´,y´) můžeme vyčíslit:

D (x,y,z) = w(x´,y´) 1 over {2 %pi %sigma_mat^2} iint {exp - {(x- x' )^2 + (y- y')^2} over {2 %sigma_mat^2} g(z) left[ SSD over {SSD + z} right]^2 dx' dy' }	(42)

kde w je váhový faktor pencil beamu (intenzita pencil beamu).

Požadavkem algoritmu je, aby dokázal predikovat absolutní hodnotu dávky především na centrální ose svazku. Toho se dosáhne vhodnou volbou parametru g(z). Ten se stanoví z výpočtu integrálu pro danou velikost pole a změřením absolutní hodnoty dávky na centrální ose ve vodním fantomu.

Výsledný vztah pro stanovení dávky u čtvercového pole je:

D(x,y,z) = 1 over 4 left [ erf left({WXZ/2-X} over {sqrt{2} %sigma } right) + erf left( {WXZ/2+X} over {sqrt{2} %sigma } right) right ] "x" newline "x" { left [ erf left( {WYZ/2-Y} over {sqrt{2} %sigma } right) + erf left( {WYZ/2+Y} over {sqrt{2} %sigma } right) right ] } {} times { D_0 (0,0,Z_eff) left ( erf {WX_%phi Z/2} over {sqrt{2} %sigma_0 } right)^{-2} left( {SSD +Z_eff} over {SSD + Z} right )^2 }	(43)

kde WXZ, WYZ jsou projekce velikosti polí do hloubky z a WXΦZ je velikost čtvercového pole, pro které byla stanovena hodnota D0.
## Omezení Fermi-Eyges teorie
Fermi-Eyges teorie předpokládá planární fluenci elektronů na povrchu fantomu (váhový faktor g(z) závisí pouze na hloubce a nezávisí na laterální pozici ve fantomu) a dávka je tedy dána pouze tvarem gaussovské distribuci pro danou hloubku. Rozdíl mezi spočtenou (pomocí Fermi-Eyges teorie) a změřenou dávkovou distribucí pro úzký svazek je na následujícím obrázku:

Obrázek 18:

Pro elektronový svazek je popis pomocí gaussovské distribuce vhodný jen pro malé a velké hloubky ve fantomu. Navíc v laterálním směru je pokles gaussovy křivky také příliš strmý v porovnání s experimentem.
Výše popsaný model výpočtu je vhodný pro výpočet dávkové distribuce v blízkosti centrální osy a pro ta pole, pro která byla stanovena funkce g(z).

Obrázek 19: Chování σMCS v porovnání s hodnotou spočtenou pomocí Fermi-Eyges teorie

# Metoda Monte Carlo
Pro výpočet dávkové distribuce byly odvozeny metody (popsané v kapitole 4), které jsou založeny na tří dimenzionální konvoluci kernelu s fluencí primárních fotonů. Tento přístup patří dnes mezi nejsofistikovanější, přestože při přechodu do nehomogenního prostředí často využívá korekcí, které nezahrnují fyzikální podstatu interakčních mechanismů a depozice dávky. Podobně tomu je i s korekcí na nepravidelnost povrchu těla pacienta.
Další zjednodušení, které konvoluční metody využívají, se týká samotné 3D konvoluce, která by jinak byla velmi časově náročná: využívají prostorově invariantního polyenergetického kernelu a tzv. Collapsed cone konvoluce, popis elektronového transportu v blízkosti rozhraní dvou prostředí,... a ty mohou vést k nesprávným výsledkům.
Metoda Monte Carlo se dokáže všem těmto aproximacím vyhnout.

V dnešní době existuje celá řada Monte Carlo kódů (např. EGSnrc, BEAMnrc, MCNP, GEANT4, PENELOPE,...). Tyto sice dokáží popsat všechny fyzikální procesy, ke kterým dochází během transportu záření, přesto existují mezi jednotlivými kódy rozdíly, které vedou k odlišným výsledkům zejména z důvodu rozdílných přístupů k transportu nabitých částic [1][1].

## Model ozařovací hlavice
Vstupní data pro plánovací systém založený na konvoluční metodě výpočtu dávky, vyžadují poměrně rozsáhlá měření dávkové distribuce pro různé kombinace velikostí polí, použití modifikátorů svazku, atd.

Metoda Monte Carlo nevyžaduje pro výpočet dávky žádné z těchto dat, ovšem vyžaduje znalost energií částic, směrů do kterých jsou emitovány... Ty ale nemohou být získány z měření. Pro použití Monte Carlo musí být známa přesná geometrie a uspořádání ozařovací hlavice. Přesný model pro simulaci transportu je možné získat, jen pokud výrobce urychlovače/ozařovače poskytne klíčové informace o rozměrech, složení a geometrii jednotlivých komponent v hlavici. Ovšem k tomuto kroku nejsou výrobci nijak motivováni ani zavázáni a s ohledem k zachování výrobního tajemství, tyto informace uživatelům jejich zařízení neposkytují.

Druhou možností oproti vygenerování tzv. fázového prostoru ze simulace geometrie hlavice, je tzv. Source model. V prvním kroku se vymyslí vhodná reprezentace svazku pro dané nastavení ozařovací hlavice a fázový prostor je popsán pomocí několika virtuálních zdrojů (multiple virtual souce model), které představují terčík, primární kolimátor, homogenizační filtr. Ve druhém kroku dojde k rekonstrukci fázového prostoru pomocí těchto oddělených virtuálních zdrojů, který se použije k Monte Carlo simulaci. Tím odpadá nutnost uchovávat velké množství dat pro popis fázového prostoru.

Obrázek 20: Multisource model

## Výpočet dávkové distribuce pomocí Monte Carlo
Důležitým parametrem pro výpočet je přesnost výpočtu. Pro odhad počtu simulovaných historií lze využít aproximativního vztahu, který udává počet částic dopadající na povrch fantomu Nγ:

N_%gamma = 1 over {%delta^2 %mu_en^eff} A_beam over V_voxel	(44)

kde δ...směrodatná odchylka, A je rozměr pole, μeneff je efektivní (nejedná se o monoenergetický svazek) lineární součinitel absorpce energie ve vodě, Vvoxel je objem voxelu.

Dále je třeba provést absolutní kalibraci svazku pro algoritmus výpočtu. Nejprve se stanoví dávka ve vodním fantomu za referenčních podmínek pomocí ionizační komory – stanovení D(Aref)/MU, podobně jako je tomu u „klasických“ algoritmů. Poté se provede MC simulace za stejné ozařovací geometrie – získáme Dref(Aref)/(simulovanou částici z daného fázového prostoru) nebo Dref(Aref)/historii. Kalibrační faktor je poté stanoven jako:

F_Q = {D_ref (A_ref) /MU} over {D_{ref,MC/hist} (A_ref)}	(45)

Tento kalibrační faktor závisí jen na kvalitě svazku, jednotka [FQ] = částice/MU.

Dávka pro libovolnou velikost pole je stanovena jako:

D_P (A) = MU cdot F_Q cdot D_P (A)_{MC/hist}	(46)

Pokud zohledníme ještě fakt, že velikost pole má vliv na signál monitorovacích ionizačních komor, neboť dochází ke zpětnému rozptylu ze sekundárních clon; vzrůstový faktor lze vyjádřit takto:

B_mon (A) = {MU_backscatter (A_ref)} over {MU_backscatter (A)}	(47)

(MUbackscatter(A) je podíl signálu monitorovacích ionizačních komor pro pole velikosti A se zpětným roztpylem ku signálu bez zpětného rozptylu), pak absolutní dávku lze spočíst:

D_P (A) = MU cdot F_Q cdot B_mon (A) cdot D_P (A)_{MC/hist}	(48)

## Dávka ve vodě nebo dávka v médiu?
Jedním rysem MC výpočtu je ten, že dávka je spočtena přímo ve tkáni (lze tedy předepsat dávku do tkáně, do plic, do kosti,...). Plánovací systémy však určují dávkovou distribuci ve vodě a následně provedou korekci na nehomogenity. Někteří autoři (Siebers, J. V., Keall, P. J., Nahum, A. E., and Mohan, R., Converting absorbed dose to medium to absorbed dose to water for Monte Carlo based photon beam dose calculations, Phys. Med. Biol., 45, 983–995, 2000b) proto doporučují, aby dávka spočítaná pomocí MC byla převedena na dávku ve vodě pomocí podílu hmotnostních součinitelů absorpce nebo pomocí podílu hmotnostních brzdných schopností (voda-tkáň, voda-kost) tak, aby výsledky pomocí MC algoritmu byly srovnatelné s výpočty provedenými „klasickými“ algoritmy.

## Závěr MC
V dnešní době již existují některé plánovací systémy, ve kterých je (částečně) implementován výpočet dávky pomocí Monte Carlo, jedná se však především o svazky elektronů (Oncentra/Masterplan, Varian/Eclipse). Pro svazky fotonů se jedná o TPS Corvus (Nomos corporation) s implementací využívající kódu PEREGRINE.

Pro plné využití Monte Carlo simulace při výpočtu dávky v radioterapii, je tato metoda stále ještě velmi časově náročná (náročné požadavky na hardware).

Metoda Monte Carlo ovšem slouží jako standard pro ověření správnosti algoritmů založených na konvolučním přístupu, a také poskytuje pro tyto metody vstupní informace.

# Model ozařovací hlavice
Pro stanovení PBK je nezbytná znalost dopadového spektra fotonů. V této práci byl zvolen přístup, který využívá ke stanovení dopadového spektra metody simulace transportu záření pomocí metody monte carlo. Tento přístup vyžaduje znalost přesného geometrického uspořádání hlavice a materiálové složení jednotlivých komponent hlavice.
Pro simulaci transportu záření byl použit kód MCNP (A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, University of California, Los Alamos National Laboratory). Tento kód využívá pro popis úlohy textový vstupní soubor, ve kterém ovšem není podporováno zadávání hodnot parametricky, a to tak, aby bylo možné na základě změny parametru, změnit i geometrické uspořádání úlohy.
Aby bylo možné jednoduše a rychle změnit nastavení kolimačního systému (a tedy velikost ozařovaného pole) ve vstupním souboru, byla vytvořena tzv. Kostra vstupního souboru popisující především geometrii úlohy (viz příloha 12.1). Tato kostra obsahuje proměnné namísto číselných hodnot parametrů, které je možné měnit na základě požadovaného nastavení kolimátoru ozařovače. Ke změně parametrů je využívána procedura mcnpInput.m (viz příloha 12.2) napsaná v programovém prostření Matlab (The Mathworks, USA), která načte kostru vstupního souboru, upraví parametry podle požadovaného nastavení ozařovací hlavice a vytvoří nový vstupní soubor, který lze použit pro simulaci v kódu MCNP. Ke změně geometrie je využito především transformací rovin pomocí karty TR vstupního souboru.
Přesný model ozařovací hlavice byl vytvořen na základě výkresové a elektronické dokumentace ozařovací hlavice, kterou poskytla firma UJP PRAHA a.s., výrobce kobaltového ozařovače. Kostra vstupního souboru obsahuje geometrický popis úlohy a dále proměnné označené „vstup0001“ až „vstup0004“ udávající zadané požadované parametry nastavení ozařovací hlavice a dále proměnné „vstup001“ až „vstup212“, které jsou spočteny pomocí procedury mcnpInput.m.

## Popis modelu:
### Zdroj
Zdroj 60Co je válcového tvaru o průměru 21 mm, výšce 28 mm a hustotě 5,78 g/cm3. Ze zdroje jsou emitovány fotony o energii 1,17 MeV a 1,33 MeV izotropně do celého 4π prostoru. Zdroj je v tomto modelu uvažován jako homogenní, přestože reálný zdroj je složen z několika disků, jejichž aktivita se může vzájemně lišit. Model je v tomto ohledu zjednodušen, protože výrobce zdroje neposkytuje o zdroji podrobnější informace.
Zdroj je uložen v ocelovém pouzdře zdroje a okolo pouzdra a části hlavice se nachází uranové stínění.

Obrázek 21: 3D zobrazeni kolimačního systému modelu hlavice Terabalt v programu Vised
Lopatka sekundárního kolimátoru
Primární kolimátor
Držák primárního kolimátoru
rozeta
Zdroj 60Co
### Pouzdro zdroje
Pouzdro zdroje je tvořeno ocelovým pláštěm válcového tvaru, ve kterém jsou na spodní straně 3 disky, které slouží k vyjmutí zdroje z pouzdra.
### Kolimační systém
Pod zdrojem se nachází vzduchová mezera a poté fixní rozeta, která je ocelová (67% Fe, 18% Cr, 10% Ni, 5% Ti, ρ = 7,86 g/cm3). V rozetě je uchycen držák pohyblivého primárního a sekundárního kolimátoru. Primární kolimátor je tvořen čtyřmi olověnými (ρ = 11,34 g/cm3) clonami (umístěnými pod sebou (na obrázku 21 znázorněných žlutě). Držák ve spodní části navazuje na tyč, která drží sekundární clony vyrobené ze slitiny uranu (92% U, 8% Mo, ρ = 17,2 g/cm3), které jsou na obrázku 21 znázorněných zeleně.

## Kalibrace modelu:
Model ozařovací hlavice byl nejprve nastaven tak, aby rozměry pole vymezené sekundárními clonami odpovídaly požadovaným geometrickým rozměrům velikosti pole v rovině izocentra (80 cm pod spodní podstavou zdroje)
Dále byla provedena monte carlo simulace dávkového profilu ve vodním fantomu v hloubce 5 cm. Poté byla provedena rekalibrace modelu na simulovanou radiační velikost pole.
A následně proběhlo měření ve 3D automatickém vodním fantomu pro porovnání simulovaných výsledků. Vzdálenost zdroj-povrch fantomu byla zvolena 75 cm a měření probíhalo v hloubce 5 cm v ose X a ose Y s krokem 1 mm. K měření byla použita ionizační komora s aktivním objemem 0.125 cm3.
Porovnání naměřených a spočtených profilů je zobrazeno na obrázku č.

Dále bylo simulováno spektrum fotonů na centrální ose svazku dopadajících v rovině izocentra (viz graf 1) pro pole o velikosti 5, 10, 20, 30 a 36 cm.
Pro simulaci byl použit detektor kulového tvaru o poloměru 1 cm umístěný do izocentra. Energetický cut-off pro fotony byl 5keV, pro elektrony 10 keV. Při simulaci transportu fotonů byla použita karta DXTRAN [31]. Simulováno bylo 5e7 historií.
Při simulaci transportu elektronů bylo simulováno 2e8 historií.

Graf 1: Dopadové spektrum fotonů pro pole různých velikostí
Spektrum fotonů na centrální ose svazku
energie [MeV]
Dále byla zjišťována změna spektra pro pole 10x10 cm2 v závislosti na vzdálenosti od centrální osy (graf 2).
Při aktivitě zdroje 1 MBq je celková průměrná fluence fotonů pro pole 10x10 cm2 v rovině izocentra 25,1 částic/cm2 (pro pole 10x10cm2). Celková fluence elektronů je 0,04 částic/cm2. Tedy fluence fotonů je asi 575krát větší než elektronů. Proto nebyly dopadové elektrony pro výpočet dávkové distribuce uvažovány.

Omezení simulace: detektor, cutoff, statistika

Graf 2: Dopadové spektrum fotonů pro různé vzdálenosti od centrální osy
Dopadové spektrum fotonů pro pole 10x10 cm2
energie [MeV]

V grafu 4 je uvedena relativní fluence fotonů v závislosti na velikosti pole od pohyblivého kolimačního systému hlavice. Fluence je normalizována pro největší pole 36x36 cm2. Celková fluence je v rozmezí od 87,6% pro pole 5x5 cm2 do 100% pro pole 36x36 cm2. Fluence primárních fotonů na centrální ose je přibližně 58,5%. Fluence dopadových fotonů, které se rozptýlily na pohyblivých částech kolimátoru tvoří 1,5% až 7,8% celkové fluence

Dopadová fluence elektronů na centrální ose svazku
energie [MeV]
fluence [ cm-2 / 1historii ]

Graf 3: Dopadová fluence elektronů v závislosti na velikosti pole

Graf 4: Fluence fotonů na centrální ose svazku v závislosti na velikosti pole
ve vzdálenosti 80 cm od zdroje
velikost strany čtvercového pole [cm]
% fluence fotonů

Graf 5: závislost celkové dopadové fluence elektronů na velikosti pole
Závislost celkové fluence elektronů na velikosti pole
velikost strany čtvercového pole [cm]
relativní elektronová fluence
# Simulace PBK
Pencil beam kernel byl simulován v kódu MCNP5 v homogenním vodním médiu tvaru válce o poloměru 60 cm a hloubce 50 cm. Válec byl rozdělen na 40 souosých válců o poloměrech od 0.005 cm do 60 cm a 71 rovinami kolmými na osu válce. Průniky rovin s válci vytvořily celkem 2800 buněk – detektorů, ve kterých byla skórována celková deponovaná energie fotonů a nabitých částic emitovaných ze zdroje.
Nejmenší poloměr buněk, stejně jako nejmenší vzdálenost rovin byla zvolena v těsné blízkosti počátku, zatímco největší poloměr (buněk) byl zvolen na okraji fantomu, protože depozice energie je největší právě v blízkosti dopadajících fotonů a v této oblasti je také potřeba nejlepší rozlišení kvůli velkému dávkovému gradientu.
Zdroj fotonů byl modelován jako polyenergetický (bylo použito spektrum z předchozí simulace – viz graf 1), bodový zdroj, ze kterého jsou emitovány fotony ve směru rovnoběžném s osou válce fantomu. Zdroj byl umístěn v těsné blízkosti nad vodním fantomem. Schématické znázornění geometrie je na obrázku 22.
Energetický cut-off pro fotony činil 1 keV a pro elektrony 5 keV. Simulováno bylo 5e8 historií, parametr ESTEP = 55 pro vodu. Ke skórování byla použita tally typu *F8.

Obrázek 22: Geometrie simulace PBK (zobrazení pomocí programu Vised)
primární foton

Obrázek 23: Radiální profil PBK v hloubkách 1.25, 5.25 a 19.5 cm
(PBK není normalizovaný plošným integrálem)
Radiální profil PBK má typický průběh, pík který v blízkosti počátku je způsoben mnohonásobným rozptylem sekundárních elektronů a zbylá část je způsobena rozptýlenými fotony. Tato druhá část bývá často [22][32] popsána pomocí následující rovnice
D(r,z) sim e^{a (z) cdot r} over {r}	(49)

Faktor exp(-a(z)r) popisuje zeslabení laterálně rozptýlených fotonů a faktor 1/r reprezentuje geometrické zeslabení kvůli válcové symetrii úlohy.
# Fitování PBK
Pro analytický popis transverzálního profilu PBK, který by zvýšil rychlost výpočtu dávkové distribuce, bylo využito elegantního popisu pomocí gaussovských křivek, který se využívá pro výpočet dávkové distribuce elektronů (kapitola 6) nebo pro popis beamletu [32][33].
Rozdíl mezi elektronovým a fotonovým PBK je především v tom, že v oblasti energií řádově jednotek MeV je v laterální šířce PBK, která pro rozptýlené fotony a jimi vygenerované sekundární elektrony nemůže být přesně popsána jen pomocí jedné gaussovy křivky.
Výhodou popisu pomocí gaussových křivek je fakt, že konvoluce gaussovy funkce s fluenčním profilem může být provedena analyticky.
Nejprve byly spočteny objemy buněk, ve kterých byla skórována depozice energie simulovaných PBK v MCNP (viz kapitola 9). Poté byl výsledek tally v každé buňce převeden na dávku podle následujícího vzorce.

D = {"*"F8} over (V cdot %rho) cdot 1.602e-10 [Gy/foton]	(50)

Simulovaný PBK byl poté fitován pomocí procedury „PripravPBK.m“ napsané v prostředí Matlab [34](viz příloha 12.3) následujícím způsobem:
Nejprve byl spočten plošný integrál A(z) PBK v každé hloubce:
A(z) = iint {PBK(x,y,z) dxdy}	(51)

Kterou byl PBK normalizován. Potom platí, že:

iint {PBK(x,y,z)} = 1	(52)

Rovnice fitu má následující tvar:
f(a,b,r,z) = sum from {i} to {n} { {a_i(z)} over {%pi b_i^2 (z)} exp left( - {{r^2} over {b_i^2 (z)}} right) }	(53)

PBK byl v radiálním směru rozdělen na tři oblasti v závislosti na vzdálenosti od osy PBK, které byly fitovány postupně. První oblast je ve vzdálenosti od 0,4 cm do 60 cm, pak od 0,01 cm do 0.6 cm a naposledy od 0 cm do 2 cm. Oblasti byly zvoleny tak, aby se vzájemně překrývaly.
Fitování každé oblasti bylo provedeno pomocí funkce fmincon, která hledá minimum funkce více proměnných s vazbami typu rovnosti a nerovnosti na omezeném intervalu. Tato funkce byla použita pro hledání proměnných a a b z rovnice 53, tak aby byly splněny podmínky dané rovnicemi 54 a 55.
b_i > 0	(54)

sum from {i} {a_i} = 1	(55)

Rovnice 55 klade požadavek na to, aby aby součet amplitud všech gaussových křivek byl roven jedné. Tento požadavek vyplývá z normalizace PBK plošným integrálem.

Optimalizační problém je tedy dán nalezením řešením funkce H s omezujícími parametry 54 a 55:
min H [f(a,b,r,z)]	(56)

Nejprve byl spočten fit v první oblasti pro n=3, poté následoval fit druhé oblasti rovněž pro n=3 ovšem se započtením výsledku fitování první oblasti. Pro obě oblasti byla použita funkce H v rovnici 57.
H [f(a,b,r,z)]= int from {r_1} to {r_2} lline log_10 f(a,b,r,z) - log_10 {PBK(r,z)} rline	(57)

Nakonec byla fitována střední část PBK pro n=2 a se započtením výsledku z fitu předchozích dvou oblastí a funkcí H danou rovnicí 58.

H [f(a,b,r,z)] = int from {r_1} to {r_2} left( f(a,b,r,z) - PBK(r,z) right) ^2	(58)

Rozdělení PBK na tři oblasti je dáno tvarem PBK. Také použití různých funkcí H pro různé oblasti vyplývá z funkčních hodnot PBK pro danou oblast: cílem fitování první oblasti byla snaha o co nejpřesnější popis PBK ve velké vzdálenosti od osy PBK. Nepřesnost tohoto fitu v oblasti blíže osy PBK je pak kompenzována fitem následujících oblastí.
Fitování PBK pro ostatní hloubky bylo provedeno tak, aby výchozí parametry fitu a a b byly zvoleny jako výsledek fitování pro předchozí hloubku.

V následujícím byly získané parametry a a b fitovány v závislosti na hloubce.
Dále byl proveden fit funkce A(z) v závislosti na hloubce (pomocí funkce fmincon a objektivní funkcí 58 a tak, aby parametry rovnice 59 ui > 0 ) pomocí rovnice:

A(z) = A_max cdot lbrace [ u_1 + u_2 cdot (u_3 cdot z)^{u_4} ] cdot exp(-u_5 cdot z) ~- u_6 cdot exp(-u_7 cdot z^2) rbrace	(59)

Parametry u1 až u7 jsou uvedeny v tabulce 2 :

u1	u2	u3 [cm-1]	u4	u5 [cm-1]	u6	u7 [cm-2]
1,007	0,225	0,2218	0,9667	0,06064	0,576	26,93

Tabulka 2
Amax je rovno 4,4313e-13 [Gy cm3 /foton]

# Výpočet dávkové distribuce v homogenním médiu

Error function:

erf (x) = 2 over {sqrt %pi} int from {0} to {x} e^{-t^2} dt	(60)

iint e^{- {{x^2 + y^2} over {b^2}}} dx dy = %pi b^2	(61)

Analytická aproximace error function byla převzata z [35] a byla numericky nahrazena rovnicí:

erf (x) = 1- left( a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 right) cdot e^{-x^2}	(62)

Kde
t = 1 + 1 over {p cdot x}	(63)

Parametry jsou uvedené v tabulce
p	a1	a2	a3	a4	a5
0,3275911	0,254829592	-0,284496736	1,421413741	-1,453152027	1,061405429

Tabulka 3: hodnoty parametrů fitu error funkce [35]
Tento způsob aproximace zajišťuje maximální odchylku od hodnoty error funkce max. 1,5e-7 [35].

v2

Y

v1

u1
u2

X
Obrázek 24: schématické znázornění ozařovaného pole
V homogenním médiu médiu může být dávka spočtena jako konvoluce PBK s dopadovou fluencí částic.
D = (%PHI * PBK) (x,y)	(64)

Pokud budeme uvažovat pole s homogenní fluencí Φ o rozměrech UxV (viz obrázek 24)Doplněním tvaru PBK (rovnice 53) a s využitím rovnice 60, je možné dávku spočítat podle následujícího vztahu:
D (x,y,z) = A(z) cdot int from {u1} to {u2} int from {v1} to {v2} {%PHI cdot PBK(x-u,y-v) du dv} "=" newline "=" A(z) cdot int from {u1} to {u2} int from {v1} to {v2} {%PHI cdot sum from {i} {a_i over {%pi b_i^2}} exp left[ -{ {(x-u)^2 + (y-v)^2} over {b_i^2}} right] du dv} = ... newline "=" A(z) cdot %PHI cdot sum from {i} {a_i over 4} left[ erf left( {x-u2} over b_i right) - erf left( {x-u1} over b_i right) right] cdot left[ erf left( {y-v2} over b_i right) - erf left( {y-v1} over b_i right) right]	(65)

Spočtené a simulované dávkové distribuce byly porovnány pomocí 2D gamma analýzy [36].

# Přílohy
## Parametrický vstupní soubor ozařovací hlavice
## Procedura pro úpravu vstupního souboru
## Procedura pro fitování PBK

# Použitá literatura

1. Mayles, Nahum, Rosenwald: Handbook of radiotherapy physics: Theory and Practice,	Taylor&Francis, kapitola 26-28, 2007
2. The Modern technology of radiation oncology, Dyk J.V., Medical Physics Publishing,	Wisconsin, kapitola 8, 1999
3. Shiu A. S., Mellengerg: General Practice of Radiation Oncology Physics in the 21st	Century,	American Association of Physicists in Medicine, Medical Physics	Monograph No. 26,	Madison, WI, kapitola 2, 2000
4. Podgorsak E. B.: Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers	and Students, IAEA, 2003
5. Mackie et al: A convolution method of calculating dose for 15-MV x rays, Med. Phys.,	12(2), 1985
6. Ahnesjo: A pencil beam model for photon dose calculation, Med. Phys., 19(2), pp 263-	273, 1992
7. Ahnesjo: Collapsed cone convolution of radiant energy for photon dose calculation in	heterogeneous media, Med. Phys., 16(4), pp 577-591, 1989
8. Mohan et al: Differential pencil beam dose computation model for photons, Med. Phys., ;	13(1), pp 64-73, 1986
9. Ahnesjo et al: Dose calculation for external photon beams in radiotherapy, Phys. Med.	Biol., 44, pp R99-R155, 1999
10. Hogstrom et al: Electron beam dose calculations, Phys. Med. Biol., 26(3), pp 445-459,	1981
11. AAMP report no. 85: Tissue inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams,	2004
12. Chui C-S, Mohan R.: Extraction of pencil beam kernels by the deconvolution method,	Medical Physics, 15, pp 138-144, 1988
13. Storchi P., Woudstra E.: Calculation of the absorbed dose distribution due to irregularly	shaped photon beams using pencil beam kernels derived from basic beam data, Phys.	Med. Biol, 41, pp 637-656, 1996
14. Storchi P., Battum L. J., Woudstra E.: Calculation of a pencil beam kernel from	measured photon beam data, Phys. Med. Biol, 44, pp 2917-2928, 1999
15. Ulmer W., Harder D.: A tripple gaussian pencil beam model for photon beam treatment	planning, Z. Med. Phys., 5, pp 25-30, 1995
16. Ulmer W., Harder D.: Application of a tripple gaussian pencil beam model for photon	beam treatment planning, Z. Med. Phys., 6, pp 68-74, 1996
17. Mackie T. R. et. al.: Generation of photon energy deposition kernels using the EGS	Monte	Carlo code, Phys. Med. Biol., 33, pp 1-20, 1988
18. Mohan R., Chui C.: Energy and angulat distributions of photons from medical linear	accelerators, Med. Phys., 12(5), pp 592-597, 1985
19. http://www.emitel2.eu/emitwwwsql/dictionary.aspx, 15.1.2010
20. Storchi P., Gasteren J.J.M.: A table of phantom scatter factors of photon beams as a	function of the quality index and field size, Phys. Med. Biol., 41, pp 563-571, 1996
21. Mainegra-Hing E.: Calculation of photon energy deposition kernels and electron dose	point kernels in water, Med. Phys., 32(3), pp 685-699, 2005
22. Fragoso M., Pillai S.: Experimental verification and clinical implementation of a	commercial Monte Carlo electron beam dose calculation algorithm, Med. Phys., 35 (3),	pp 1028-1038, 2008
23. Tillikainen L., Helminen H., Torsti T., et. al: A 3D pencil-beam-based superposition	algorithm for photon dose calculation in heterogeneous media, Phys. Med. Biol., 53, pp	3821 - 3839, 2008
24. Scholz C., Schultze C., Oelfke U., Bortfeld T.: Development and clinical application of a	fast superposition algorithm in radiation therapy, Radiotherapy and Oncology, 69, pp 79-	90, 2003
25. Chui C. S., Mohan R.: Off-center ratios for three-dimensional dose calculations, Med.	Phys., 13(3), pp 409-412, 1986
26. Storchi P., Woudstra E.: Calculation models for determining the absorbed dose in water	phantoms in off-axis planes of rectangular fields of open and wedged photon beams,	Phys. Med. Biol., 40, pp 511-527, 1995
27. Ahnesjo A., Andreo P.: Determination of effective bremsstrahlung spectra and electron	contamination for photon dose calculations, Phys. Med. Biol., Vol. 34, pp 1451-1464,	1989