## Etalon-N6110_NS49_2
Capteur étalon de pesée NS6110 – n/s :49 date d’étalonnage : 22/10/2010
Caractéristiques capteurs
Fa (kN)	Xr (mV/V)	M	N	Q	R		Xr (mV/V)	Fa recalculé (kN)
0	0,000000	-5,10000E-02	-1,28398E+03	-2,50000E+00	1,10000E-01		0,000000	-0,051
150	-0,116880					-0,116880	149,9862544281
300	-0,233810	Étendue max (kN)	Tension alim capteur (V)				-0,233810	300,0182900207
450	-0,350767	1500	10				-0,350767	450,0144716153
600	-0,467763					-0,467763	599,9890729453
750	-0,584830					-0,584830	749,9819550922
900	-0,701980					-0,701980	900,0072895265
1050	-0,819153					-0,819153	1049,9870771149
1200	-0,936423					-0,936423	1200,014858259
1350	-1,053730					-1,053730	1350,012677474
1500	-1,171083					-1,171083	1499,9908947436

Valeur moyenne 0N en mV/V	-0,00466					Valeurs calculées

Calculs coefficients capteurs

Pente (mV/V/N)	-7,807056E-04		Fa (kN)	Xr recalculé(mV/V)
Décalage (mV/V)	4,002273E-04		0	0,000400
Moyenne Fa	7,500000E+02		150	-0,116706
Moyenne Xr	-5,851290E-01		300	-0,233811
Qualité de la régression (R²)	1,00		450	-0,350917
Coefficient de corrélation	-1,00		600	-0,468023
			750	-0,585129
Pente recalculée (mV/V/N)	-7,807056E-06		900	-0,702235
Décalage recalculé (mV/V)	-4,259773E-05		1050	-0,819341
			1200	-0,936447
			1350	-1,053552
			1500	-1,170658			Valeurs calculées

A0 (KN)	A1 (KN/mV)	A2 (KN/mV²)	A3 (KN/mV^3)
-6,0344	-128,4003	-0,0250	0,0001

## Etalon-N6110_NS49
Capteur étalon de pesée NS6110 – n/s :49 date d’étalonnage : 22/10/2010
Caractéristiques capteurs
Fa (kN)	Xr (mV/V)	M	N	Q	R		Xr (mV/V)	Fa recalculé (kN)
0	0,000000	-5,10000E-02	-1,28398E+03	-2,50000E+00	1,10000E-01		0	-0,051
150	-0,116880					-0,11688	149,9862544281
300	-0,233810	Étendue max (kN)	Tension alim capteur (V)				-0,23381	300,0182900207
450	-0,350767	1500	10				-0,350767	450,0144716153
600	-0,467763					-0,467763	599,9890729453
750	-0,584830					-0,58483	749,9819550922
900	-0,701980					-0,70198	900,0072895265
1050	-0,819153					-0,819153	1049,9870771149
1200	-0,936423					-0,936423	1200,014858259
1350	-1,053730					-1,05373	1350,012677474
1500	-1,171083					-1,171083	1499,9908947436

Valeur moyenne 0N en mV/V	-0,00466					Valeurs calculées

Calculs coefficients capteurs

Pente (mV/V/N)	-7,807056E-04		Fa (kN)	Xr recalculé(mV/V)
Décalage (mV/V)	4,002273E-04		0	0,000400
Moyenne Fa	7,500000E+02		150	-0,116706
Moyenne Xr	-5,851290E-01		300	-0,233811
Qualité de la régression (R²)	1,00		450	-0,350917
Coefficient de corrélation	-1,00		600	-0,468023
			750	-0,585129
Pente recalculée (mV/V/N)	-7,807056E-06		900	-0,702235
Décalage recalculé (mV/V)	-4,259773E-05		1050	-0,819341
			1200	-0,936447
			1350	-1,053552
			1500	-1,170658			Valeurs calculées

A0 (KN)	A1 (KN/mV)	A2 (KN/mV²)	A3 (KN/mV^3)
-6,0344	-128,4003	-0,0250	0,0001