非侵襲生体インピーダンス計測による
乳がん質的診断の実現可能性検証
M2 池田祐一
2007年12月26日（水）
徳島大学 先端技術科学教育部
システム創生工学 電気電子創生工学コース
木内研究室 中間発表

---
発表内容
研究の背景
  - 乳がん診断における問題
  - 生体インピーダンス計測に対するニーズ
  - 研究の目的
  - 生体インピーダンスと症状
非侵襲生体インピーダンス計測
実現可能性検証
検証結果
まとめ

---
乳がん診断における問題
乳がんによる死者数と推定罹患者数の推移
出典：国立がんセンターがん対策情報センター
（年）
（人数）
日本において、乳がんの罹患者数・死者数が増加

---
乳がん診断における問題
乳がんの罹患者数・死者数（年代別）
出典：国立がんセンターがん対策情報センター
（年代）
（人数）
30-40歳代の比較的若い年代でも乳がん罹患者が増えている

---
生体インピーダンス計測に対するニーズ
受診率が約10%と低い
  - 低コストで早期発見できるスクリーニング法
乳がんの診断法として一般的なマンモグラフィは、
40歳代以下の乳腺が発達している方には向かない
    - 乳腺が発達している方にも適用できる診断法
穿刺吸引細胞診や生検による質的診断はより確実だが、
患者の負担や再発率の増加などリスクがある
    - 非侵襲による質的診断法

---
研究の目的
目的： 乳がんの早期発見に役立つ診断装置の開発
最終目標：	非侵襲生体インピーダンス計測により
乳がんの質的診断を行う診断装置を開発する
これまでの成果：
  - 生体インピーダンス測定装置の開発
  - 逆問題解析アルゴリズムの開発
  - 計測実験（電気回路, 大根）
今回の目標： 乳がん診断に要求される計測の目標値を、開発した装置と
アルゴリズムによって達成可能か検証する。
目標値の達成に向けての課題を明確にする。

---
生体インピーダンスと症状
患者54名の症状と生体インピーダンス [T. Morimoto, 1993]
針電極による測定から細胞の等価回路パラメータを推定
Re
Ri
Cm
細胞の等価回路
Re: 細胞外液抵抗
Ri: 細胞内液抵抗
Cm: 細胞膜容量
生体インピーダンスより組織の種類や状態を識別できる可能性がある
乳がん診断に適用するには、非侵襲計測を実現する必要がある

---
発表内容
研究の背景
非侵襲生体インピーダンス計測
  - 生体インピーダンス測定装置
  - 逆問題解析アルゴリズム
  - 計測実験
実現可能性検証
検証結果
まとめ

---
非侵襲生体インピーダンス計測
超音波画像
取得
構造情報
インピーダンス推定
計測結果
（推定値）
計測対象
モデル化
モデル
測定装置
測定
測定結果
逆問題解析
アルゴリズム
モデル化と逆問題解析による非侵襲計測法
超音波画像から得られる構造情報を活用して、非侵襲計測を実現する
現時点では生体インピーダンス計測によって
正確な組織構造を求めることはできない
生体組織の断面を生体等価回路によりモデル化する
二次元等価回路モデル
細胞の等価回路を格子状に配置
修正節点法により回路方程式を解く

---
生体インピーダンス測定装置
超音波画像
取得
構造情報
インピーダンス推定
計測結果
（推定値）
計測対象
モデル化
モデル
測定装置
測定
測定結果
逆問題解析
アルゴリズム
二次元等価回路モデル推定に適した測定装置
電流計測 4点, 電位差計測 5組, 周波数帯域 100Hz〜30kHz
ガード電極配置により二次元モデル推定に適した測定データを得る
電極一点の配置
ガード電極配置
理想的な電流分布

---
逆問題解析アルゴリズム
超音波画像
取得
構造情報
インピーダンス推定
計測結果
（推定値）
計測対象
モデル化
モデル
測定装置
測定
測定結果
逆問題解析
アルゴリズム
修正Marquardt法による逆問題解析
高速かつ安定な解析を実現する
Gauss-Newton法のヤコビアン行列に修正項を加算し、
高速なNewton法と、安定な最急勾配法の中間の特性を持たせる
%DELTA bold x = (bold B + %lambda bold I ) ^-1 bold b
%lambda >> ldline bold B rdline
%lambda = 0
Gauss-Newton method
Steepest descent method
Q：ヤコビアン行列とは？
Q：どのような修正項？

---
計測実験
等価回路の計測実験
計測システムの動作試験
計測精度の確認
二層構造について±10%以内となる
大根の計測実験
生体組織のRe, Ri, Cmの推定
ガード電極の効果確認
推定結果は実測した結果に近づく

---
発表内容
研究の背景
非侵襲生体インピーダンス計測
実現可能性検証
  - 実現可能性検証の必要性
  - 差分法によるモデル化
  - 実現可能性検証の流れ
  - 計測の対象と目標値
  - 検証用のパラメータ表
  - 測定装置の測定可能範囲と測定精度
  - 差分法解析時の電極配置
検証結果
まとめ

---
実現可能性検証の必要性
最終目標：	非侵襲生体インピーダンス計測により
乳がんの質的診断を行う診断装置を開発する
乳がんの質的診断に
求められる計測の目標値
測定装置
実現可能か？
逆問題解析
アルゴリズム
モデル
今回の目標： 乳がん診断に要求される計測の目標値を、開発した装置と
アルゴリズムによって達成可能か検証する。
目標値の達成に向けての課題を明確にする。

---
差分法によるモデル化
超音波画像
取得
構造情報
インピーダンス推定
計測結果
（推定値）
計測対象
モデル化
モデル
測定装置
測定
測定結果
逆問題解析
アルゴリズム
生体組織のモデル化を差分法により行う
  - 対象の構造情報が既知である場合にのみ適用可能
  - 数値計算の高速化により三次元の導電率推定を実現できる
    計算結果の再利用、推定過程に応じた許容誤差調整など
    差分法ならではの高速化が可能
  - 二次元モデル推定に伴う補正が不要
    三次元の計測対象についての二次元モデル推定は
    より難易度の高い手法、計測結果の補正が課題となる（佐藤さんの研究）

---
実現可能性検証の流れ
目標値
抽出
検証用のモデル
差分法解析
モデルの
初期パラメータ
導電率推定
測定値の
計算結果
解析結果
逆問題解析
アルゴリズム
推定結果
対象の情報は
取得可能か
測定装置の
精度
測定装置の
精度評価
（櫟田さん）
目標値は
達成可能か
測定装置に
おける課題
達成に向けて
の課題

---
計測の対象と目標値
大胸筋
計測の対象
  - 乳房組織
  - 乳がんなどの病変
乳房組織
  - 皮膚・脂肪・大胸筋
  - 乳腺組織（乳管・小葉）
乳がんなどの病変
  - 乳腺組織から生じる
  - 非浸潤がん
  - 浸潤がん
皮膚
乳腺小葉
乳管
皮下脂肪織
乳腺後脂肪識

---
計測の対象と目標値
計測の対象： 乳房組織、乳がんなどの病変
乳がん診断に要求される最低限の目標値
  - A. 乳房全体の大きさ	100 x 100 x 100 mm
  - B. 乳房全体の導電率	均質
  - C. 病変の数	0個, 1個
  - D. 病変の存在する位置	中央
  - E. 病変の存在する深さ	表皮より 10mm〜30mm
  - F. 病変の大きさ	一辺 5mm 〜 20mm の立方体
  - G. 病変の導電率	周辺組織に比べ 1/10 〜 10倍
計測の対象と目標値を定め、これを達成できるか評価する

---
検証用のパラメータ表
抽出
検証用のモデル
差分法解析
目標値の一部を抽出し評価
解析結果
目標値
サイズ
導電率
深さ

---
測定装置の測定可能範囲と測定精度
電流測定回路 x 4
電位差測定回路 x 5
*1： 電源に±15Vを使用した場合
*2： AD変換ボードを含む製品仕様上の精度

---
差分法解析時の電極配置
解析領域の節点数
101 x 101 x 101
（節点間距離を 1mm とする）
電極配置は表面 Z=0 に
ついて右図の通り
電極間隔： 5mm
（実際の測定装置は 5.12mm）

---
発表内容
研究の背景
非侵襲生体インピーダンス計測
実現可能性検証
検証結果
  - 均質体：解析結果
  - 均質体：推定結果
  - 病変の深さ変化：解析結果
  - 病変の深さ変化：推定結果
  - 病変の大きさ変化：解析結果
  - 病変の導電率変化：解析結果
まとめ

---
均質体：解析結果
均質体における測定電位差
測定電位差 [mV]
均質体における測定電流
測定電流[μA]
印加電圧 1.0Vの時、対象が0.1[S/m]均質体であれば、
測定装置の測定可能範囲 ±131μA, ±1310mVに収まる

---
均質体：推定結果
推定過程（均質体）
計算回数
真値に対する相対誤差
差分法解析によるシミュレーションにおいて
均質体の導電率推定は可能

---
病変の深さ変化：解析結果
病変の存在する深さに対する測定電流の変化
病変の存在する深さ[mm]
測定電流の変化 （均質体に対する相対誤差）
病変の存在する深さに対する測定電位差の変化
病変の存在する深さ[mm]
測定電位差の変化 （均質体に対する相対誤差）

---
病変の深さ変化：解析結果
病変の存在する深さに対する測定電流の変化
病変の存在する深さ[mm]
測定電流の変化 （均質体に対する相対誤差）
病変の存在する深さに対する測定電位差の変化
病変の存在する深さ[mm]
測定電位差の変化 （均質体に対する相対誤差）
測定精度以下
測定精度以下
現在の測定装置において、仕様上の精度±0.3%では
病変の存在する深さ 20mm, 30mm は計測不能

---
病変の深さ変化：推定結果
推定過程（領域の導電率, 深さ変化）
計算回数
真値に対する相対誤差
推定過程（病変の導電率, 深さ変化）
計算回数
真値に対する相対誤差

---
病変の深さ変化：推定結果
推定過程（領域の導電率, 深さ変化）
計算回数
真値に対する相対誤差
推定過程（病変の導電率, 深さ変化）
計算回数
真値に対する相対誤差
差分法解析によるシミュレーションでは
深さ 30mm に存在する病変の導電率は推定不可能

---
病変の大きさ変化：解析結果
病変の大きさに対する測定電流の変化
病変の大きさ[mm]
測定電流の変化 （均質体に対する相対誤差）
病変の大きさに対する測定電位差の変化
病変の大きさ[mm]
測定電位差の変化 （均質体に対する相対誤差）

---
病変の大きさ変化：解析結果
病変の大きさに対する測定電流の変化
病変の大きさ[mm]
測定電流の変化 （均質体に対する相対誤差）
病変の大きさに対する測定電位差の変化
病変の大きさ[mm]
測定電位差の変化 （均質体に対する相対誤差）
測定精度以下
測定精度以下
現在の測定装置において、仕様上の精度±0.3%では
病変の大きさ 5mm は計測不能

---
病変の導電率変化：解析結果
病変の導電率に対する測定電流の変化
病変の導電率[S/m]
測定電流の変化 （均質体に対する相対誤差）
病変の導電率に対する測定電位差の変化
病変の導電率[S/m]
測定電位差の変化 （均質体に対する相対誤差）

---
病変の導電率変化：解析結果
病変の導電率に対する測定電流の変化
病変の導電率[S/m]
測定電流の変化 （均質体に対する相対誤差）
病変の導電率に対する測定電位差の変化
病変の導電率[S/m]
測定電位差の変化 （均質体に対する相対誤差）
測定精度以下
測定精度以下
現在の測定装置において、仕様上の精度±0.3%により
病変の導電率 0.01 S/m, 1.0 S/m について測定可能

---
まとめ
検証結果
  - 病変の存在する深さについて, 20mm, 30mmは測定不能
  - 病変の大きさについて, 5mmは測定不能
  - 病変の導電率について, 0.01 S/m, 1.0 S/m は測定可能
  - 推定について, 深さ30mm についてのみ推定不可能
目標値達成に向けての課題
  - 病変部位に対する感度を高めるように、電極配置を再設計する
  - 測定値の校正や部品の変更により、測定精度を高める
上記課題に対して現在取り組んでいること
  - 測定結果に誤差が含まれる場合の推定精度について調査
  - 電極配置の設計を容易にするため、感度分布の計算方法を考案

---
ご清聴ありがとうございます

---
検討用モデルと推定結果（大きさ変化）
推定過程（領域の導電率, 大きさ変化）
計算回数
真値に対する相対誤差
推定過程（異物の導電率, 大きさ変化）
計算回数
真値に対する相対誤差

---
検討用モデルと推定結果（導電率変化）
推定過程（領域の導電率, 導電率変化）
計算回数
真値に対する相対誤差
推定過程（病変の導電率, 導電率変化）
計算回数
真値に対する相対誤差

---
三次元差分モデル推定の高速化
差分法の結果を計算時間が最小になるように再利用する
差分法の許容変位量を、収束の程度に従って減少させていく
計算回数
差分法の許容変位量
計算回数（一回あたり約40秒）
各パラメータの誤差
三次元差分モデルの推定を高速化できた

---
三次元差分モデル推定の高速化
差分法の結果を計算時間が最小になるように再利用する
差分法の許容変位量を、収束の程度に従って減少させていく
計算回数
差分法の許容変位量
収束の程度に従って
差分法計算の
打ち切り誤差を
減少させる
三次元差分モデルの推定を高速化できた

---
計測結果
大根の測定結果と比較
  - → 生体組織の計測ができるか試す
  - 計測はできる。 診断に必要な精度は得られていない。
  - （電極の接触抵抗や、厚さ5mmでモデルを近似したのが原因か）
ガード電極の列数を変えて計測
→ ガード電極の効果を確認する
ガード電極の列数が増えると 5mm換算 に近い結果が得られる。
両側4列では結果が悪くなる。（接触抵抗や側面の影響か）