MMT0118F10_END.odt
LA MESURE DES MICROSTRUCTURES EXIGE LE MAXIMUM DES SYSTEMES
LES SYSTEMES DE VISION BASES SUR
UNE CAMERA CCD SEMBLENT LES PLUS APPROPRIES
Une tendance à laquelle personne n'échappe est la miniaturisation. Celui qui pensait qu'on allait y mettre un terme parce qu'on se heurterait à une limite physique sait entre-temps que cette limite est constamment repoussée. Dans le sillage de cette évolution se développe la mesure de tels micro-objets. Les exigences en matière de précision se situent dans la plage du nanomètre: un défi pour tout constructeur d'appareils de mesure.
Par Paul Paulus
L'importance du logiciel graphique: rassembler ce qui a été observé avec la CCD en une image précise avec toutes les informations pertinentes
Une sonde constituée d'une fibre de verre remplit le système de vision CCD
L'interférométrie permet des mesures très précises, appropriée pour remesurer des MEMS par exemple
Avec le profilomètre, on peut même obtenir des mesures 3D très précises, en partie grâce au logiciel du système de mesure
Présentation schématique du système de mesure qui recourt à une sonde optique (fibre de verre)
Un système de vision équipé d'un système de mesure tactile additionnel
For working with the macro's in the above Toolbar, first set your system to use OO-dialogs !!l
L'attention pour
le detail submicrometre
Les techniques de mesure de coordonnées 3D conventionnelles (éventuellement classiques) ne sont pas vraiment utilisables quand il s'agit de mesurer des microstructures 3D. Ceci est aussitôt visible si nous tentons de situer la mesure des micro-objets. Il s'agit de remesurer des pièces – pour autant que ce terme soit encore valable – de quelques (dizaines de) mm, l'attention étant accordée au détail submicromètre. Il peut aussi s'agir de grandes pièces sur lesquelles se trouvent de telles microstructures: la mesure de microstructures est somme toute relative.
Micro-objects, systemes de micromesure
Les systèmes de mesure actuels, certainement dans la gamme 3D, sont trop robustes – le détecteur optique est trop grand, la force de commutation est trop grande ... – pour pouvoir mesurer de telles microstructures. Depuis quelques années, les constructeurs d'appareils de mesure s'efforcent activement de développer de nouveaux systèmes de mesure, spécifiques pour ces microstructures. Il sera d'emblée évident que la métrologie dimension­nelle de tels microcomposants en est encore à ses balbutiements. Une gamme de systèmes de mesure est disponible mais la plupart sont 2D ou 2,5D, rarement 3D. Par ailleurs, la plupart de ces systèmes de mesure sont relativement lents et coûteux, ce qui fait qu'ils convien­nent aux activités de recherche mais rarement ou en tout cas moins à l'utilisation dans un environnement de production de masse. Tant la robustesse des systèmes de mesure que la vitesse de la mesure laissent provisoirement à désirer pour cet environnement. Même quand arriveront des systèmes plus rapides et moins chers, quelques défis subsisteront. Songeons à la caractérisation des angles et des bords, en plus de l'absence de standard pour mesurer, d'une part, et calibrer, d'autre part, de tels systèmes de micrométrologie.
Systemes de mesure actuels
La mesure de la rugosité de surface à l'aide d'un stylet permet aussi de mesurer des profilés. Un tel stylet permet une mesure précise jusqu'à
10 nm. En transformant une version 2D de ces systèmes en une version 3D, il est possible de mesurer un profilé entier. A l'aide d'un ordinateur, on élabore des mesures linéaires séquentielles jusqu'à l'image 2D. La vision de profondeur, affichée en nuances de couleur à l'écran par l'ordinateur, donne une impression 3D de la microstructure. Par ailleurs, il existe aussi des systèmes de mesure tactile et optique qui recourent à ce qu'on appelle des 'microsondes’. La plupart de ces systèmes, quoique déjà commercialisés, peuvent être qualifiés de systèmes encore en développement. Les systèmes les plus appropriés aujourd'hui sont les systèmes de mesure vidéo, basés sur une caméra CCD.
Systeme de vision base sur une camera CCD
Presque chaque constructeur d'appareils de mesure possède un ou plusieurs de ces appareils dans sa gamme. Ces systèmes de mesure vidéo recourent à la mesure des contrastes, ce qui est détecté par une CCD. La mesure s'effectue par rétro-éclairage (transparence), une lumière de surface (éclairage de la surface) ou une lumière co-axiale (éclairage à travers l'optique). La transparence permet de mesurer des pièces ouvertes en regardant à travers l'image de l'ombre. L'éclairage de surface permet de mesurer des trous aveugles, l'éclairage à travers l'optique combine les deux avantages. La précision de mesure de ces appareils dépend de la construction et de la méthode de mesure. Si l'on mesure en mouvement, la précision de la règle graduée est déterminante (quelques :μm). Si l'on ne mesure pas en mouvement (petite plage de mesure), la précision se situe dans la plage sub:µm, en fonction de la résolution de la CCD et de la qualité de l'optique.
Processus de mesure
L'avantage de ces systèmes de mesure optique avec une caméra CCD est qu'il s'agit de systèmes de mesure sans contact qui autorisent une mesure rapide. En outre, on peut remesurer toutes sortes de matériaux. Cependant, ils présentent aussi quelques inconvénients qui exigent des connaissances, si pas une procédure de mesure, en vue d'un bon mesurage. En effet, on mesure avec la lumière. De plus, on utilise une CCD sensible à l'optique et à la lumière. Il convient de faire très attention à l'image et à l'éclairage. Le calibrage de l'objectif et de la caméra est très important: il n'existe aucun objectif sans distorsion. Par une procédure de calibrage à l'aide d'un objet conçu à cet effet, la distorsion peut être supprimée. Le type d'objectif est aussi important: la préférence est accordée aux objectifs centraux (pas de vision de profondeur, uniquement les ombres). Les paramètres d'éclairage sont aussi très importants. La lumière en provenance de l'environnement doit être évitée, parce que cela donne une fausse image au-dessus ou avec l'image authentique, ce qui peut entraîner d'assez grandes erreurs de mesure. Par ailleurs, on doit veiller à ne pas avoir trop de lumière: une sursaturation de la CCD. L'intensité lumineuse est optimale dans une certaine plage limitée. Sous cette plage, la mesure est vite difficile; elle est la meilleure au-dessus de cette plage, bien que la déviance de la valeur mesurée par rapport à la vraie valeur est parfois dramatique.
Autres systemes de mesure
Outre les systèmes de mesure vidéo, il existe des systèmes basés sur des capteurs autofocus. Ici, on travaille avec une distance focale fixe et l'objet est déplacé, on mesure point par point. On peut répéter ceci plusieurs fois avec une nouvelle distance focale, puis le logiciel génère une image totale. Les systèmes sont 2D, tout au plus 2,5D. Pour les mesures 3D, il existe aussi une série de systèmes 'multi-capteurs', en vertu duquel un tel système optique est équipé de capteurs supplémentaires, éventuel­lement tactiles. C'est utile quand on veut mesurer des structures difficile­ment visibles par la caméra.
Futur proche
La mesure de microstructures – ou de structures qu'on associe suffisamment au vocable de nanotechnologie – n'en est encore qu'à ses débuts. Cependant, les différents construc­teurs d'appareils de mesure ont mené une grande recherche et développement sur ce plan. Entre-temps, certaines technologies ont été coulées dans des produits réels et sont disponibles. Pour l'heure, ces appareils de mesure sont réservés aux établissements de recherche, aux instituts de métrologie, .. mais pas encore aux entreprises, à quelques exceptions près.
Technologies
Nous avons déjà parlé des systèmes multisondes, qui utilisent éventuel­lement des sondes tactiles. Ce qui importe est que les sondes soient petites et conviennent pour la mesure des microstructures. Dans ce cadre et en vue de la métrologie de coordonnées micro et nano, de nombreux constructeurs s'emploient activement à développer des microsondes qui, si nécessaire, abandonnent le mécanisme de commutation classique. Aujourd'hui, on trouve déjà des sondes d'une longueur de 5 mm et avec un embout de 10 :µm (silicon-based probes). Il existe aussi les sondes 'à ultrasons'.
Ce sont tout autant des petites sondes qui subissent continuellement des vibrations. Le contact avec l'objet à mesurer a pour conséquence que l'amplitude de la vibration modifie ce qui est la valeur de commutation pour la mesure. Un autre système de sonde est le '2D-fibre probe'. Le système qui en fait usage combine un système de caméra et une sonde en fibre de verre munie d'un embout de 25 :µm. D'une part, on éclaire via la fibre; d'autre part, la caméra mesure (par éclairage propre) l'écart de l'embout au contact de l'objet.
Autres technologies
Par ailleurs, on a mis au point des instruments de micromesure, basés sur les différentes formes d'interféro­métrie, l'interférométrie à lumière blanche étant la plus connue. Les systèmes 'microtopographiques' apparaissent aussi sur le marché. Ces systèmes sont quelque peu comparables au profilomètre à stylet, seulement on utilise des méthodes de balayage optique (profilomètre optique, microscopie confocale, interférométrie). Même le microscope à balayage par électrons offre des possibilités quand il s'agit de mesurer les microstructures et les nanostructures. Cette technologie est aussi utilisée dans le développement de nouveaux systèmes de mesure.
Defis
Il est évident que le rôle du logiciel est de plus en plus important dans ces techniques de mesure, y compris les systèmes de mesure vision déjà commercialisés et déjà assez couramment utilisés. Même avec le stylet, c'est le logiciel qui convertit l'information en lignes d'image, puis en images 2D avec image de profondeur. Dans les caméras CCD, et peut-être bientôt de plus en plus CMOS, c'est également le logiciel de traitement des images qui transforme une image sur l'écran. Celle--ci est ensuite reprise par le logiciel de vision pour reconnaître des structures dans cette image. Par ailleurs, l'industrie a encore pas mal de chemin à parcourir. Songeons au calibrage des microsondes, à la construction d'une machine de mesure 3D sur laquelle de telles technologies nouvelles peuvent travailler sans perturbation. On peut atteindre une grande précision dans une disposition d'essai mais une fois dans l'instrument de mesure, il est possible qu'il ne subsiste plus
grand-chose de la précision.

Avec la collaboration de dr. ir. Philip Bleys et ir. Nick Van Gestel