NAVODILA ZA UPORABO
Kalorimeter e2K

# Uvod
Podjetje Digital Data Systems (dds) se ukvarja z oblikovanjem in izdelavo sistemov bombnih kalorimetrov za uporabo na različnih področjih, od rudarjenja do izobraževalnih ustanov. Sistemi bombnih kalorimetrov oziroma merilnikov toplote so eni najbolj naprednih sistemov, ki jih danes najdemo na trgu. Z njimi se meri kalorična vrednost trdnih in tekočih snovi. Podjetje dds ima v ponudbi kalorimetrskih sistemov tri izdelke:
Kalorimeter CAL2K je namenjen uporabnikom, ki tovrstni izdelek uporabljajo zelo intenzivno in ki dnevno uporabljajo veliko število vzorcev. Predhodno določanje nastavitev (t. i. determinacija) kalorimetra traja približno 7 minut, vsako uro pa je možno (odvisno od števila uporabljenih tlačnih posod) izvesti približno 10 vzorcev.
Kalorimeter ECO spada v nižjecenovni razred in je namenjen uporabnikom z manjšim obsegom preizkusov dnevno. Določanje nastavitev traja približno 40 minut, zato je možno v eni uri izvesti 1 preizkus.
e2K spada med cenejše jezikovno prilagodljive kalorimetrske sisteme in je namenjen tako zahtevnim uporabnikom kot tistim, ki ga uporabljajo le občasno. Določanje nastavitev traja do 10 minut, če uporabljate hladilni sistem CAL2k-2 in eno tlačno posodo (standardni sistem).

Izbrali ste bombni kalorimeter E2K, ki najbolje izpolnjuje vaše potrebe.

## Zgodovina bombnih kalorimetrov DDS
Leta 1972 je bila izdelana prva enota kalorimetra s samodejnim mikroprocesorjem AMPC (Automatic Micro Processor Calorimeter). To je bila dvojna izotermalna enota za vodo, ki jo je reguliral mikroprocesor. Leta 1980 so izdelali novo, revolucionarno, zasnovo tlačne posode z imenom DRY ali CP510 (brez z vodo napolnjene stene). Čas določanja (determinacije) se je občutno skrajšal in tako štirikratno povečal učinkovitost enote. Ker so bili takrat že na voljo mikroprocesorji, se je rodil kalorimeter CP500 z značilno rumeno barvo. Kalorimeter CP500 se je izkazal za zelo hiter in zanesljiv sistem, zato so ga začeli izvažati v ZDA, Evropo, Skandinavijo, Avstralazijo, Afriko in Indijo. Na začetku leta 2002 pa smo začeli snovati sistem CAL2k. Obdržali smo preverjeni sistem DRY in mu dodali le najnovejšo elektronsko tehnologijo, vključno z napravami SMT. Proizvodnja CAL2k je zdaj v polnem zamahu in bo zagotovo imela še večji uspeh kot njegov predhodnik CP500. Leta 2005 so se pri dds odločili za izdelavo manjšega kalorimetra za manjše količine preizkusov, torej nižjecenovni kalorimeter z isto stopnjo zanesljivosti in natančnosti kot CAL2k – nastal je ECO. Zaradi zahtev uporabnikov smo leta 2007 začeli tudi z izdelavo kalorimetrskega sistema E2K, ki je veliko hitrejši kot ECO, nima pa vseh funkcij sistema CAL2K.
# Uvod v kalorimeter E2K
- Upravlja temperaturo, sprejeto iz tlačne posode, in jo predstavi v različnih oblikah.
- Izračuna standardni odklon (CV).
- Omogoča dostop do tlačne posode.
- Vsakih 6 sekund zažene vzorčenje temperature v tlačni posodi.
- Omogoča shranjevanje 1024 rezultatov.
- Vsebuje vmesnik za tehtnico.
- Vsebuje vmesnik RS232 za računalnik.
- Upravlja SAMPLE ID in MASS.
- Upravlja skupinsko identifikacijo (8 znakov).
- Omogoča nadzor nad vžigom.
- Upravlja umerjanje tlačne posode.
- Serijski vmesnik za tlačno posodo.
- Vmesnik za zaslon in tipkovnico.
- Med determinacijo izolira tlačno posodo od okolja.

# Varnost
## Kalorimeter (E2K)
- Električni šok: V napravi ni delov, ki jih je možno zamenjati/servisirati.
- Hrbtne plošče ne odpirajte, dokler ne izključite napajalnega kabla.
- Ko izključite napajalni kabel, bo v napravi še vedno prisoten električni tok v nevarni količini.
- NE DOTIKAJTE SE OZEMLJITVE. O PREGLEDU OZEMLJITVE SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM ELEKTRIČARJEM.
## Hladilni sistem (CAL2K-2)
Na voljo le v kompletu sistemov Standard in Elite.
- Električni šok: V napravi ni delov, ki jih je možno zamenjati/servisirati.
- Ne odpirajte hladilnika, ko so priključene cevi za dovod vode.
- Pred odpiranjem hladilnika (CAL2k-2) ga izključite iz napajanja.
- NE DOTIKAJTE SE OZEMLJITVE. O PREGLEDU OZEMLJITVE SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM ELEKTRIČARJEM.
## Ventilatorski hladilnik zraka (E2K-FAN) – Izbirno
Na voljo le po naročilu v kompletu Minimum System.
Če je varovalko treba zamenjati ali preveriti, enoto vedno izključite iz napajanja, preden odprete pokrov varovalke.
NE DOTIKAJTE SE OZEMLJITVE. O PREGLEDU OZEMLJITVE SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM ELEKTRIČARJEM.
## Polnilna naprava (CAL2K-3)
- Pritrdite polnilno napravo na mizo.
- Pri namestitvi upogljive tlačne cevi poskrbite, da ta ne bo močno upognjena.
- Pred polnjenjem preverite, ali je na najlonski tlačni cevi prišlo do mehanskih poškodb.
- Matice za pričvrstitev cevi zategnite toliko, da bodo na cevi pustile trajen odtis.
- Odvijte priključek in ga preverite.
- Če jeklenka s kisikom ni postavljena blizu polnilne postaje ali če je postavljena v drugem prostoru oziroma na prostem, morate poskrbeti za trajni sistem cevi ter izklopni ventil in manometer, ki ga namestite blizu polnilne postaje.
- Če uporabljate ustekleničeni kisik, poskrbite za ustrezen regulator tlaka.
- Jeklenka s kisikom mora ustrezati zakonskim določilom.
- UPORABITI SMETE IZKLJUČNO VISOKOTLAČNE CEVI.
- NAPRAVO NAPOLNITE Z NAJVEČ 3000 KPA KISIKA, da se izognete naključnemu vžigu.
### Visokotlačni kisik
- Uporabite industrijski kisik, namenjen varjenju.
- Upoštevajte pravila za uporabo jeklenk s kisikom.
- Jeklenko pričvrstite na zid.
- Na manometer ne nanašajte olja ali maziv.
- Za odpiranje zatesnjenega ventila ne uporabljajte kladiva.
- Uporabite le odobreni ventil za sprostitev tlaka z varnostnim ventilom.
- Posvetujte se s strokovnjakom za zaščito.
## Tlačna posoda (CAL2K-4)
- Tlačna posoda je opravila preizkus s tlakom (certifikat je priložen navodilom) pri 30 MPA (3000 KPa), kot določajo mednarodni standardi.
- Navoj tlačne posode se lahko izrabi, zato ga je treba redno pregledovati. Preverite, ali je prišlo do izrabe navoja.
- Tlačna posoda z izrabljenim in slabim navojem je nevarna, zato jo je treba popraviti.
- Tlačne posode vsakih 12 mesecev pošljite svojemu pooblaščenemu prodajalcu, ki jih bo pregledal.
- Med postopkom determinacije z nobenim delom telesa ne pokrijte kalorimetra oziroma ne segajte čezenj.
- Posvetujte se s svetovalcem za zaščito ali strojnim inženirjem.
- TLAČNE POSODE, KI NI VARNA, NE UPORABLJAJTE.
- PRI HLAJENJU POSODE LE-TE NE SMETE POTOPITI V MRZLO VODO. Uporabite hladilni sistem CAL2K-2, če ga imate, ali pa pustite, da se posoda sama ohladi.

OPOMBA: IZDELOVALEC IN NJEGOVI POOBLAŠČENI PRODAJALCI NE ODGOVARJAJO ZA NOBENO IZGUBO ALI ŠKODO, KI NASTANE ZARADI NEMARNOSTI ALI NEPRAVILNE UPORABE OPREME. ODGOVORNOST IN DOLŽNOST VSAKEGA UPORABNIKA JE, DA PREVERI VSE VARNOSTNE ELEMENTE SISTEMA E2K.

# Začetek z delom
To poglavje opisuje sestavne dele za novega uporabnika.

## Sestavni deli sistema
Čestitamo vam za nakup kalorimetrskega sistema E2K.
E2K je najbolj napreden kalometrski sistem, ki je danes na voljo. Če zanj skrbite in ga uporabljate pravilno, vam bo služil dolga leta. Ker noben drug kalorimeter ne deluje tako kot E2K, vas prosimo, da si vzamete nekaj časa, da se poučite in odkrijete vse njegove prednosti in posebnosti. Čas, ki ga boste vložili v prebiranje teh navodil, se vam bo povrnil v obliki največje možne mere zadovoljstva s to napravo. Upoštevajte, da je kalorimeter E2K na voljo v različnih kombinacijah. Glede na to, kateri sistemski komplet ste kupili, so na voljo naslednji deli opreme. Upoštevajte tudi, da je hladilni sistem CAL2K-2 na voljo le pri sistemskih možnostih Standard in Elite.
Slike:
Kalorimeter E2K
Hladilni sistem CAL2K-2 (Na voljo le pri sistemskih kompletih Standard in Elite)
Ventilatorski hladilnik E2K (Na voljo le po naročilu pri sistemskem kompletu Minimum)
Polnilna postaja CAL2k-3
Tlačna posoda CAL2k-4

## Kalorimeter (E2K)
Na spodnji sliki je prikazan kalorimeter E2K z osnovnimi sestavnimi deli.
Potrebujete namestitveni komplet.
1 napajalna enota
1 tipkovnica
1 kabel za električno omrežje
1 tiskani priročnik
1 Priročnik za uporabo na CD-ju

Slika 1: Kalorimeter E2K – Pogled od spredaj
Zapah pokrova (povlecite in odprite)
Zaslon LCD
Standardna računalniška tipkovnica

### Zunanji priključki (hrbtna plošča)
Slika 2: Kalorimeter E2K – Hrbtna plošča
(od leve proti desni) Ozemljitev
Priključek za tipkovnico
Okolje
PC: D9 (Priključek za računalnik)
Tehtnica (Vhod na D25 za tehtnico)
Stikalo za izbiro jezika
Električno napajanje: 9 voltov
### Zaslon LCD
Zaslon ima dve vrstici, vsaka prikazuje največ 16 znakov.
- 1. vrstica: operacije kalorimetra in obvestila naprave
- 2. vrstica: informacije o tipkovnici in dodatnih operacijah

### Zapah za vrata in stikalo za pokrov
Stikalo za zapiranje pokrova je vdelano v zapah za vrata, kar zagotavlja, da bo pred začetkom determinacije pokrov tesno zaprt. Take so varnostne zahteve.
### Priključki za tlačno posodo
Ti so v prostoru za tlačno posodo. Kalorimeter in tlačno posodo povezujejo štirje priključki (trije na dnu in eden na vrhu).
Spodnji priključek je vdelan v tri nogice tlačne posode. Komunikacija med tlačno posodo in napravo poteka po dveh priključkih na vzmeteh na sredini podstavka. Priključek za vžig se nahaja na sredini pokrova in je na vzmeteh, zato povzroči kontakt le, ko je pokrov zaprt.
## Hladilni sistem CAL2K-2
Opomba: Hladilni sistem CAL2K-2 je na voljo le pri sistemskem kompletu Standard ali Elite, ne pa tudi pri kompletu Minimum.

Slika 3: Hladilni sistem CAL2K-2 – Pogled od spredaj
Nadzorni gumbi
Zaslon
Vrata
Zapah za vrata

Slika 4: Hladilni sistem CAL2K-2 – Pogled od zadaj
Izhod vode
Računalnik
Senzor za okolje
Napajanje
Dovod vode
### Namestitev
Potrebujete namestitveni komplet.
3 objemke za vodne cevi
1 kabel za meritve v okolju
1 10-metrska vodna cev
1 kabel za napajanje

1. Stabilna in ravna postavitev blizu vira vode in električnega omrežja.
2. Zahteve:
  Napetost: 90 – 264 VAC
  Poraba: največ 150 vatov
3. CAL2K-2 postavite v primeren prostor z dostopom do 220-voltnega električnega omrežja in do vodovodnega omrežja.
4. Električno napajanje: 90 – 260 VAC, 50/60 Hz
5. Priključite dovod vode na priključek na hladilniku, ki je označen z IN: uporabite priloženo plastično cev in pribor. Cev, ki je označena z OUT, povlecite do ustreznega mesta za izčrpavanje, kot je odtok ali greznica. Priključite kabel za meritve v okolju med E2K in CAL2k-2 na vtiča SENSOR. Namenjen je namreč zaznavanju temperature za hladilnik. Kabel lahko uporabite v obe smeri.
6. Priključite kabel za električno napajanje.

### Preizkusi delovanja
1. Priključite enoto v električno omrežje. Prižgala se bo lučka POWER in dodatna lučka bo utripala v razmiku šestih sekund.
2. Pritisnite preizkusno stikalo. Med pridržanjem stikala bi se moralo osvetliti vseh 12 lučk.
3. Preverite, ali je dotok vode ustrezen. Če je dotok vode moten, se bo kratko prižgala lučka OVER TEMPERATURE.
4. Po vklopu bi se morali kratko prižgati lučki LEFT in RIGHT ON ter ugasniti, ko se varovalne podloge ohladijo. Nato se bosta lučki občasno prižgali in ugasnili.
5. Če v enoti ni tlačne posode, ne smejo biti prižgane nobene oranžne ali rdeče lučke. Če katera od njih gori, si oglejte poglavje o odpravljanju težav.
6. Po nekaj minutah se dotaknite leve in desne varovalne podloge, ki bi morali biti hladni.
7. Postavite toplo tlačno posodo v bombo – zdaj bi se morala prižgati lučka, ki kaže, da je v bombi posoda, po šestih sekundah pa še lučka, ki kaže, da morate zapreti vrata.
8. Zaprite vrata, ki naj ostanejo zaprta ves čas. Prižgala se bo lučka VESSEL COOLING (ohlajevanje posode).
9. Ko se vrata zapahnejo, preizkusite funkcijo OPEN DOORS tako, da pritisnete istoimensko stikalo: vrata bi se morala takoj odpreti. Znova zaprite vrata.
10. Ko se posoda ohladi na sobno temperaturo, se vrata samodejno odprejo, lučki CLOSE DOORS in VESSEL COOLING pa ugasneta.
11. Odstranite posodo iz enote. Lučka VESSEL IN WELL (posoda je v bombi) ugasne.
12. Če želite preizkusiti enoto v stanju mirovanja, pritisnite stikalo IDLE, da se prižge lučka IDLE. Zdaj pritisnite stikalo WAKE-UP, da lučka IDLE ugasne.
13. Odstranite kabel za meritve v okolju in preverite, ali se prikaže napaka »ambient«. Nato kabel znova priključite.

### Običajno delovanje
1. Priključite dovod vode, kabel za zaznavanje temperature v okolju in napajalni kabel.
2. Počakajte nekaj minut, da se enota ohladi.
3. Vstavite vročo tlačno posodo v hladilnik in zaprite vrata. Pri tem opazujte indikatorske lučke.
4. Ko se vrata odprejo, je (zdaj normalizirana) tlačna posoda pripravljena za uporabo.
S to enoto znižate temperaturo pravkar uporabljene tlačne posode na sobno temperaturo. Kabel, ki zaznava temperaturo v okolju, je priključen na temperaturni senzor v kalorimetru E2K. Uporablja se ohlajevanje v trdnem stanju, vroč spoj Peltierjevih elementov pa se hladi s stalnim kapljanjem iz dovoda vode.
Po namestitvi in začetnem obdobju ogrevanja oziroma ohlajanja lahko napravo uporabljate stalno. Pri zelo pogosti uporabi bo ta vsakih nekaj minut znižala povprečno temperaturo bombe na sobno temperaturo v približno dveh minutah.
Pri redkejši uporabi lahko enoto, ko je ne potrebujete, nastavite v stanje mirovanja (idle).
Če v tlačni posodi CAL2K-4 vžgete 0,5 gramov običajnega premoga, se bo temperatura dvignila za približno 9°C. Pri tem se sprosti približno 220 vatov energije. Pred novo determinacijo je treba to energijo razpršiti, sicer bi se posoda ob vsaki determinaciji dodatno segrela.
Hladilnik lahko z učinkovito funkcijo 200-vatnega hlajenja ohladi tlačno posodo na njeno začetno temperaturo v dveh minutah (teoretično tudi v eni minuti). Uporabite lahko tudi druge načine hlajenja posode, če ima tlačna posoda pred determinacijo sobno temperaturo.
Ta »ohladitev na sobno temperaturo« naj bi dala tlačni posodi dovolj časa za stabilizacijo, če jo želite znova napolniti in uporabiti.
### Zaslon hladilnika
Zaslon vsebuje 12 barvnih lučk in štiri gumbe.
- Zelene lučke kažejo, da enota deluje pravilno.
- Oranžne lučke so informativne narave in kažejo stanje enote.
- Rdeče lučke kažejo na napake pri delovanju in jih morate upoštevati.
Levi stolpec s štirimi lučkami kaže stanje tlačne posode, in sicer:
#### VESSEL IN WELL (Posoda v bobnu)
Ta lučka sveti zeleno, ko enota zazna v bobnu tlačno posodo. Ko odstranite posodo, lučka ugasne.
#### CLOSE DOORS (Zaprite vrata)
Ta lučka sveti oranžno, če je tlačna posoda topla, saj morajo biti v tem primeru vrata zaprta.
#### VESSEL COOLING (Posoda se ohlaja)
Ta lučka sveti oranžno, če se tlačna posoda ohlaja. Ko posoda doseže sobno temperaturo, lučka ugasne.
#### VESSEL TOO COLD (Posoda je prehladna)
Ta lučka bo svetila rdeče, če se je posoda pretirano ohladila. To pomeni, da so se vrata zataknila na posodo.
Sredinski stolpec s štirimi lučkami kaže stanje Peltierjevih elementov. Elementi so prikazani kot levi in desni, in sicer gledano od spredaj.
#### LEFT ON, RIGHT ON (Levo vklopljeno, desno vklopljeno)
Ti lučki sta zeleni in kažeta, kdaj se elementa dejansko vklopita. Elementa sta med seboj neodvisna, zato lučki morda ne bosta prižgani hkrati.
#### LEFT AND RIGHT OVER TEMP (Leva in desna prevroči)
Ti rdeči lučki kažejo, da se je vroča stran elementov pregrela. To navadno povzroči preslab dotok vode, ali pa je ta voda prevroča. Desni stolpec s štirimi lučkami prikazuje stanje hladilnika CAL2K-3 (četrta lučka ni določena).
#### POWER (Napajanje)
Ta zelena lučka bo gorela ves čas, in sicer dokler bo enota priključena na električno napajanje.
#### IDLE (Stanje mirovanja)
Ta oranžna lučka bo svetila, ko bo enota preklopila v stanje mirovanja.
#### AMBIENT FAULT (Napaka pri meritvah v okolju)
Ta rdeča lučka bo svetila, če naprava ne zazna senzorja za meritve temperature v okolju. To se zgodi, kadar je poškodovan kabel za senzor oziroma če ni priključen v hladilnik ali v kalorimeter.
Štiri stikala so začasna in jih morate za delovanje pritisniti. Njihove funkcije so naslednje:
#### doors open (oDPRI VRATA)
S tem stikalom boste odprli vrata, preden posoda doseže sobno temperaturo.
#### IDLE (Stanje mirovanja)
S tem stikalom napravo preklopite v stanje mirovanja. Prižge se lučka IDLE.
#### WAKE-UP (Zbudi se)
S tem stikalom vrnete napravo iz stanja mirovanja v normalno delovanje.
#### LED TEST (Preizkus lučk)
S tem stikalom boste osvetlili vse lučke in tako preverili, ali delujejo. Preizkus deluje le, ko je stikalo pritisnjeno.

## Ventilatorski hladilnik E2K – Izbirno
Slika 5: Ventilatorski hladilnik E2K – Pogled od spredaj
Ventilator
Najlonski nosilec
Slika 6: Ventilatorski hladilnik E2K – Pogled od zadaj
Vtič za napajanje
Varovalka 100 mA
Stikalo za vklop/izklop

### Sestavni deli sistema
Ventilator E2K sestavlja naslednje:
1 ventilator E2K	Ventilatorski zračni hladilnik
Edini dodatek je napajalni kabel.
### Namestitev
Ta enota zahteva 220-voltno napajanje, poraba je 2,2 W. Poskrbite, da bo enota pravilno ozemljena z napajalnim kablom. Enoto postavite tako, da dotok zraka ni oviran. Najprimernejše mesto zanjo je med kalorimetrom in polnilno postajo.
### Preizkusi
- Vstavite napajalni kabel.
- Vklopite enoto.
- Preverite, ali ventilator deluje.
### Običajno delovanje
1. Postavite tlačno posodo na najlonski nosilec, vklopite enoto in jo pustite približno 10 ali 15 minut.
2. Izklopite enoto in odstranite posodo.
## Polnilna postaja CAL2K-3
Slika 7: Polnilna postaja CAL2K-3
Šoba	Merilnik pritiska v posodi
Merilnik pritiska v jeklenki
Ročica
Nastavitev pretoka
Priključek za dovod kisika
Držalo za pokrov

### Sestavni deli sistema
Za uporabo potrebujete namestitveni komplet.
1 pokrovček
5 O-tesnil za režo
2 o-tesnili za režo za prilagoditev pretoka
2 visokotlačni cevi (1 m)
1 priključek za regulacijo kisika
1 priročnik za uporabo
### Namestitev
CAL2K-3 je zapakiran v lastni škatli, skupaj z drugimi sestavnimi deli in posodami, ki so zapakirani v posamezne plastične vreče.
Odstranite embalažo.
Opomba: Če boste paket želeli vrniti družbi DDS, glejte poglavje o pakiranju.
Preden nadaljujete, preverite, ali je na postaji med prevozom prišlo do poškodb, in če je ta kakor koli poškodovana, se takoj obrnite na svojega zastopnika. Preverite tudi seznam delov.
Uporabite industrijski kisik, namenjen varjenju. Jeklenko s kisikom trdno pritrdite na zid ali betonski steber. S priloženo tlačno cevjo in priključki povežite polnilno postajo z jeklenko. Počasi višajte tlak in preverite, ali priključki tesnijo. Če niso, zaprite dovod kisika in razstavite priključek ter popravite tesnilo. Če je tesnilo pravilno vstavljeno, bo v cevi pustilo odtis.
Po pravilni namestitvi je polnilna postaja pripravljena za uporabo. Če uporabljate kisik v jeklenkah, morate uporabiti še ustrezen regulator tlaka. Postavite posodo na plastični obroč in spustite ročico, pri tem pa preverite, ali se reža polnilne postaje dovolj tesno prilega ventilu posode. Ko je ročica v najnižjem položaju, se zatakne in posoda se začne samodejno polniti. Ko tlak v posodi doseže zahtevano raven, se ročica sprosti. Takrat jo dvignite in odstranite posodo. Desni merilnik kaže raven tlaka v tlačni posodi (dohodni tlak), ki mora biti vedno 3000 kPa. Levi merilnik kaže polnilni tlak in raven polnjenja.
Pri normalnem delovanju zahteva CAL2K-3 zelo malo vzdrževanja, vendar priporočamo, da bat in kolesce naoljite in tako zmanjšate obrabo (glejte slike sestavnih delov). Priporočamo tudi, da tesnilo v reži vsak dan rahlo namažete s silikonskim mazivom. Priloženi sta tudi dve držali: eno se uporablja za kavelj in pokrovček, drugo pa za pokrov tlačne posode.
OPOZORILO: ČE ZA PODMAZOVANJE POLNILNE POSTAJE UPORABLJATE OLJE, BODITE ZELO PREVIDNI, SAJ OBSTAJA NEVARNOST POŽARA. NAMESTO TEGA RAJE UPORABITE SILIKONSKO MAZIVO.
### Prilagoditve
CAL2K-3 je bil oblikovan tako, da je za uporabo čim bolj enostaven in da ima čim manj prilagoditev.
Polnilna postaja ima tako samo dve prilagoditvi.
Prva je plastični podstavek, ki je prilagojen tako, da ventil tlačne posode neposredno pod režo na polnilni postaji. Ta nastavitev je tovarniška in je običajno ni treba več ročno prilagajati. Če bi jo bilo treba nastaviti ročno, sledite naslednjim navodilom:
1. Če je polnilna postaja pritrjena na mizo, odstranite vijake.
2. Sprostite vijak, s katerim je pritrjen plastični pladenj na podstavek.
3. Postavite posodo na pladenj in spustite ročico polnilne postaje. Pri tem se mora reža tesno prilegati ventilu posode, da se ročica zatakne.
4. Sedaj od spodaj privijte vijak pladnja.
5. Preverite poravnavo in, če je ta pravilna, pritrdite polnilno postajo nazaj na mizo.
Druga nastavitev je hitrost polnjenja posode. To določate z vijakom na desni strani držala merilcev, zraven merilca tlaka v jeklenki.
Ta vijak prilagodijo v tovarni tako, da se posoda napolni do 3000 kPa v približno 45 sekundah. Če vijak odvijete v smeri urinega kazalca, zmanjšate dotok, zato se bo posoda polnila dlje. Če ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, povečate dotok in posodo napolnite hitreje.
Ko vijak odvijate navznoter (v smeri urinega kazalca), pazite, da ga ne privijete premočno, saj lahko poškodujete plastične dele v notranjosti.
Previdni bodite tudi pri odvijanju vijaka navzven, saj ga ne smete odviti več kot dva zavoja od njegovega prvotnega položaja. Če ga odvijete preveč, ga lahko tlak izstreli iz njegovega položaja. To lahko povzroči škodo in celo poškoduje uporabnika.
Čas polnjenja naj bo med 30 in 60 sekundami. Uporabnik naj določi dejanski čas polnjenja glede na svoje izkušnje in hitrost.
Edina druga stvar, ki jo morate prilagoditi, je tlak v jeklenki. Ta naj bo nastavljen na 3000 kPa, saj se bo tako posoda lahko polnila brez pomoči uporabnika. Če je tlak nastavljen pravilno, se posoda ne bo napolnila preveč. Za to uporabite ustrezen regulator tlaka.
Absolutno najvišji tlak, ki ga lahko nastavite za dohodni tlak, je 4000 KPa. Višji tlak bi lahko poškodoval polnilno postajo ali celo uporabnika, nižji tlak od 3000 KPa pa bi lahko povzročil, da bi se posoda vžgala v nepravem trenutku. Bodite torej previdni in vedno preverite, ali se posoda polni do največ 3000 KPa.
Opomba: Polnilna postaja ni regulator tlaka.

## Tlačna posoda CAL2k-4

Slika 8: Tlačna posoda CAL2K-4
Pokrov
Notranji pokrov
Posoda
Slika 9: Tlačna posoda CAL2K-4 – Pogled od spodaj
Slika 10: Tlačna posoda CAL2K-4 – Sestavni deli
Notranji pokrov	Sredinska elektroda
Tesnilo	Zgornje tesnilo
Zunanja elektroda	Spodnje tesnilo
Obojka	Vijak ventila
Obojka
Deflektorska plošča
### Ozadje
CAL2K-4 je manjša od običajnih tlačnih posod, kar pomeni manjšo raven vžiga. Njena posebnost je toplotno uravnotežena oblika, ki smo jo zasnovali s pomočjo računalniških tehnologij CAD in računalniških simulacij značilnosti prenosa toplote.
Posoda ima volument kisika 0,22 l (220 ml), kar omogoča vzorčenje 0,5 g premoga pri približno 30 MJ/kg. Temperaturni senzorji so cilindrično razporejeni v stenah tlačne posode na osmih mestih.
Približni dvig temperature posode CAL2K-4 po vžigu 0,5 g benzilne kisline je 9°C. Preizkusi v praksi so pokazali, da je možno vžgati do 0,8 g benzilne kisline, ne da bi to vplivalo na natančnost. Pomanjkanje kisika bolj izrazito vpliva na rezultat.
Po determinaciji je treba posodo ohladiti. To lahko naredite tako, da posodo hladite na sobni temperaturi, kjer se bo hladila 30 ali 45 minut (če imate sistemski komplet Minimum), ali pa uporabite hladilnik CAL2k-2 (kompleta Standard in Elite).
### Mikroprocesor
Posoda ima v podstavku vgrajen mikroprocesor, v katerem so trajno shranjeni vsi podatki o posodi: številka posode, umerjanje, število vžigov, datum zadnjega servisiranja idr.
Pomnilnik posode se vklopi le, ko to vstavite v kalorimeter. Tako lahko kaero koli posodo vstavite v kateri koli kalorimeter in je pri tem ni treba znova umerjati (kalibrirati).
Do pomnilnika tlačne posode dostopete z računalnikom. Elektronika in senzorji so izdelani iz vakumske epoksidne smole, ki preprečijo, da bi se elektronika poškodovala ali da bi jo načela vlaga.
### Trajna gorilna nitka
Gorilna nitka je delno trajna, kar pomeni, da jo je treba zamenjati le, če se poškoduje ali izgori.
Pri vžigu se čez gorilno nitko položi bombažna tkanina, pri čemer se mora en konec tkanine dotikati vzorca.
Uporabiti smete izključno gorilno nitko izdelovalca DDS ali njihovih pooblaščenih predstavnikov, ki je tovarniško rezana (50 mm nikromirane žice debeline 0,4).
Tkanina mora biti iz čistega bombaža, brez sintetičnih elementov, in standardne dolžine, torej 80 mm. Priporočamo, da uporabljate le bombažno tkanino izdelovalca DDS.
# Princip toplotnih meritev
To poglavje je namenjeno tistim laboratorijskim tehnikom ali kemikom, ki želijo razumeti potek postopka.
## Teorija o suhih izotermalnih determinacijah kalorične vrednosti – tradicionalni način
Kalorična vrednost (Calorific Value, CV) snovi se izmeri tako, da to snov zažgete v nadzorovanem okolju. Vročina, ki se sprosti pri vžigu – t. i. neto dvig temperature – je sorazmerna s kalorično vrednostjo.
Težava pa je v tem, da se med determinacijo (obdobje treh minut) nekaj energije pridobi iz okolja ali izgubi vanj.
V adiabatskem sistemu je okolje nadzorovano, zato ne pride do pridobivanja ali izgube energije. Da bi dosegli tako stanje, moramo posodo (bombo) kalorimetra in vedro oviti v vodni plašč, katerega temperaturo ves čas natančno nadzoruje sistem mešalnikov, grelcev in hladilnikov, da ima ta isto temperaturo kot notranja posoda.
Izotermalni kalorimeter meri učinek, ki ga ima okolje na posodo pred determinacijo in po njej, ter glede na ta učinek ustrezno prilagodi rezultat. To pomeni, da je okolje med determinacijo stabilno, kar dosežemo tako, da posodo in vedro ovijemo v vodo, ki je toplotno stabilna.
## Tradicionalni način z modernega vidika
Pred razvojem CP500 je podjetje dds uspešno dokazovalo, da lahko polistirenski ovoj, ki ima zelo majhno toplotno maso in zanemarljivo toplotno prevodnost, zamenja vodni ovoj. Ta sistem je bil uporabljen v napravi AMPC.
# Povezava
## povezava z računalnikom (ni obvezno)
Kalorimeter deluje tudi brez povezave z računalnikom, vendar le-tega potrebujete, če želite prikazati rezultate v elektronski obliki in meritve temperature v obliki grafikona. Prav tako lahko z računalnikom določite nekatere pogosto uporabljene parametre.
E2K ima serijski izhod RS232, ki ga lahko priključite v računalnik ali tiskalnik (s serijskim vmesnikom RS232). Če je kalorimeter E2K priključen na tiskalnik, lahko natisnete VSAK rezultat takoj po determinaciji ali pa vse rezultate, ki so shranjeni v pomnilniku.
Povezava z računalnikom deluje z drugačno hitrostjo prenosa, ki jo samodejno določi E2K.
## povezava s tehtnico (Ni obvezno)
Možni sta naslednji konfiguraciji:
1. Maso vnesete (vtipkate) ročno.
2. Tehtnico povežete s kalorimetrom E2K in masa bo samodejno poslana E2K. Kabel za povezavo med kalorimetrom in tehtnico je priložen začetnemu kompletu.
## Povezava s hladilnikom CAL2K-2 (Ni obvezno)
Hladilnik CAL2k-2 je na voljo le pri kompletih Standard in Elite.
- dovod vode
- dovod električnega napajanja
- senzor za temperaturo v okolju v kalorimetru E2K s priloženim kablom (okrogli konektorji)
## Povezava s tipkovnico
Na hrbtni plošči kalorimetra je vtič za standardno računalniško tipkovnico vrste PS2. Tipkovnica je priložena začetnemu kompletu.
## Povezava s tiskalnikom
Tiskalnik s kalorimetrom povežete na vratih RS232, ki jih lahko uporabljate tudi za povezavo z računalnikom. Hitrost prenosa in nastavitve so drugačne od tistih za računalnik, zato lahko po ponastavitvi naprave uporabite samo računalnik ali samo tiskalnik. Tiskalnik zahteva naslednje nastavitve:
Dolžina besede	7 bitov
Pariteta	omogočeno
Pariteta	sodo
Hitrost prenosa	9600

# Napetost pri vžigu v E2K
- Zunanje električno napajanje ima stalen 9-voltni izhod, ne glede na zahtevano napetost v napravi. Električno napajanje mora biti v tem primeru od 96 do 260 voltov in 50 ali 60 Hz.
- V napravi se 9-voltna napetost se v napravi spremeni v 40-voltno enosmerno napetost.
- 40 voltov nato pride do vžigalnika PCB.
- Napetost na vžigalnikih z vnaprej določenimi vrednostmi nadzira mikroprocesor.
- Napetost pri vžigu lahko nastavite z računalnikom.
  Privzeta tovarniška nastavitev (DEFAULT) je 25,5 voltov.
- Priporočena napetost pri vžigu je med 25 in 30 volti. Pri manjši napetosti se gorilna nitka morda ne bo vžgala, bombažna tkanina pa bi lahko povzročila napačen vžig. Višja napetost pa bo skrajšala življenjsko dobo gorilne nitke.
- Napetost pri vžigu nima povezave z gorenjem vzorca. Vzorec bo zagorel vsakič, ko se bo vžgala bombažna tkanina.
## Opis vžigalnega postopka v E2K
- Ob vžigu se napetost z vžigalnikov prenese na gorilno nitko v tlačni posodi.
- Nitka se segreje in zažari, s tem pa vžge vžigalno bombažno tkanino, ki bo prižgala vzorec. Gorilna nitka bo zažarela in bombažna tkanina bo zagorela le v okolju, ki je bogato s kisikom, zato je tlačno posodo pred postopkom treba napolniti s kisikom.
- Pri vžigalnem postopku so pomembni dobri kontakti med vsemi elementi vžigalnega sistema. Če je kateri od kontaktov šibek, bo napetost ob vžigu nižja.
- Ti kontakti so naslednji:
  - Kontakti v notranjosti kalorimetra E2K, ki so fiksni
  - Kontakt med pokrovom E2K in sredinsko elektrodo
  - Kontakt med gorilno nitko in sredinsko elektrodo
  - Kontakt med gorilno nitko in zunanjo elektrodo
  - Mehanski kontakti v posodi zunanje elektrode in podstavkom
  - Kontakt med podstavkom tlačne posode in ozemljitvenimi glavicami v bobnu E2K
- Preverite, ali se gorilna nitka dovolj tesno drži obeh elektrod.
- Preverite, ali je bombažna tkanina na gorilni nitki.
- Preverite, ali se bombažna tkanina dotika vzorca. Tkanina se NE sme dotikati talilnika.
- Uporabite le gorilno nitko in vžigalni bombaž podjetja DDS. Gorilne nitke in bombaž drugih izdelovalcev lahko povzročijo težave pri vžigu. Tkanina mora biti iz stoodstotnega bombaža.
- Preverite vžigalni sistem: za vzorec vedno uporabite tablete z benzilno kislino. Če pride do vžiga, vžigalni sistem deluje pravilno.
- Če se vzorec težje prižge, vžigalni sistem pa deluje pravilno, si pri vžigu vzorca pomagajte z benzilno kislino ali pa vzorec postavite v kapsulo, saj tudi te pomagajo pri vžigu.
# Splošna uporaba
## Meritve kalorične vrednosti
V osnovi kalorimeter E2K meri dvig temperature v tlačni posodi s konstantno maso, volumnom in tlakom v izotermalnem okolju. Dvig temperature je sorazmeren s sproščeno energijo, kar nam da podatek o določeni energiji, če je teža vzorca znana. Pridobljena bruto kalorična vrednost se nato primerja s kalibracijo in tako dobimo bruto kalorično vrednost vzorca. Uporabijo se še popravki, nakar se popravljena kalorična vrednost prikaže in shrani v pomnilnik naprave.
## Meritve temperature
V stene tlačne posode je vdelanih osem umerjanih senzorjev, katerih povprečje predstavlja določeno temperaturo. Ločljivost temperature na zaslonu je 0,0001 Cş, dejanska ločljivost pa je 0,000006 Cş. Meritveni razpon je od 0 Cş do 65 Cş. Dejanski dvig temperature pri vžigu vzorca je v razponu od 4 do 12 Cş, in sicer kjer koli v skupnem razponu od 0 do 65 Cş.
## Identifikacija vzorca (SID)