| JOB | ST | DOC. No. | REV. | SHEET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2675 | S | 002 | 0 | 1/5 |

CLIENTE : BURNS AND ROE - GENERAL ATOMIC ORDINE: 2031-NMC-0050

CUSTOMER ORDER

PROGETTO: DISEGNO : 2675.1.001

PROJECT DRAWING

COMPONENTI : 2 GAP SPOKE RESONATORS SIGLE :

COMPONENTS ITEMS

TITOLO:  	PROVA DI TENUTA AD ELIO

## TITLE   : 	HELIUM LEAK TEST

|  | 0 | EMISSIONE ISSUE | FESTA | DAL SANTO | CORNIANI | 12.10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REV | DESCRIZIONE DESCRIPTION | REDATTO ISSUED BY | VERIFICATO REVIEWED BY | APPROVATO APPROVED BY | DATA DATE |

2675.S.002   rev. 0   sheet 2/5

1. 	SCOPO *** Il comando di WS2000 non trasformato

SCOPE

Questa procedura stabilisce le modalità per l'esecuzione delle prove di tenuta ad elio delle cavità risonanti in niobio, “2 GAP SPOKE RESONATOR”, costruite dalla ETTORE ZANON S.p.A. per il Laboratorio Nazionale di Los Alamos.

This procedure establish the methods for final helium leak tests of the niobium resonators, “2 GAP SPOKE RESONATOR”, made by ETTORE ZANON S.p.A. for the Los Alamos National Laboratory.

2. 	APPARECCHIATURE

## EQUIPMENT

Saranno utilizzate le seguenti apparecchiature:

- 	spettrometro di massa mod. Leybold UL 200;

- 	gruppo di pompaggio D 30 A + dispositivo PARTAL FLOW;

- 	fuga calibrata (valore 10-9 mbar l s-1);

- 	gas tracciante He;

- 	vacuometri Penning e a ionizzazione;

- 	attrezzatura per bloccaggio cavità e flange.

La disposizione delle apparecchiature per la prova è riportata in Alleagto 1.

Following equipments shall be utilized:

- 	mass spectrometer mod. Leybold Leybold UL 200;

- 	pumping assembly D 30 A + PARTAL FLOW device;

- 	calibrated leak (value 10-9 mbar l s-1);

- 	helium traces gas;

- 	Penning and ionization vacuometer;

- 	clamping tooling for cavities and flanges.

- 	spettrometro di massa mod. Leybold UL 200;

The layout of the equipment for the test is showed in Enclosure 1.

3. 	PREPARAZIONE PER LA PROVA

PREPARATION OF THE TEST

Mediante lo spettrometro di massa, collegato attraverso il dispositivo PARTAL FLOW alla cavità, si pratica il vuoto allo interno della stessa.

Si esegue la taratura del sistema come indicato al punto 4.

Ultimata la taratura del circuito si inizia la prova spruzzando elio con la pistola lungo ogni saldatura della cavità in modo da rilevare eventuali perdite.

Il grafico della prova dovrà essere da allegato al certificato finale.

2675.S.002   rev. 0   sheet 3/5

Using the mass spectrometer, connected by means the PARTAL FLOW device to the cavity, the vacuum shall be created inside of the same.

Then calibration of the system shall be made as indicated at the point 4.

When calibration is completed, test shall start spraying helium with the tracer probe along every weld of the cavity, so that, if there are leaks, detector indicates them.

A plot of the indication of the leak tester shall be included in the helium leak test certificate.

4.  	TARATURA

# CALIBRATION

Si accende lo spettrometro e lo si lascia acceso per almeno 30 minuti.

Si esegue la taratura dello spettrometro con fuga calibrata; raggiunto un valore di sensibilità sulla scala dello spettrometro tale da permettere la rivelazione di valori di fuga inferiori o uguali al valore di perdita max ammissibile, si può iniziare la taratura.

Il ciclo di taratura è completamente automatico ed è eseguito premendo il tasto CAL quando lo strumento è in posizione STAND-BY. La fuga calibrata interna è 8,8 x 10-7  mbar l s-1.

The instrument is switched on and left on for at least 30 minutes. Calibration of the instrument is carried with a standard leak. Once a sensitivity value is achieved on the scale of the instrument to allow for leak detection values lower that or equal to max permissible leak value, the calibration may start.

Il ciclo di taratura è completamente automatico ed è eseguito premendo il tasto CAL quando lo strumento è in posizione STAND-BY. The internal standard leak is 8,8 x 10-7  mbar l s-1.

5. 	CALCOLO DELLA FUGA

## CALCULATION OF THE LEAK

Eseguita la taratura del sistema durante la prova si prenderà nota del numero di divisioni (n1) rilevato dallo strumento ed il calcolo della fuga sarà eseguito nel seguente modo:

Once the calibration of the system is made during the test note shall be taken of the number of division (n1) read in the instrument and the calculation of the leak shall be accomplished as follows:

q = qe ( n1 - no ) / n - no ) C

C  =  concentrazione di elio misurata in %

concentration of helium measured in %

2675.S.002   rev. 0   sheet 4/5

6. 	TEMPO DI PROVA

TIME FOR THE TEST

Il tempo minimo di prova dovrà essere di 15 minuti.

Minimum test time shall be 15 minutes.

*** Il comando di WS2000 non trasformato

777. 	CRITERI DI ACCETTAZIONE

ACCEPTANCE CRITERIA

Il tasso di fuga rilevato dovrà essere inferiore 1 x 10-10  mbar l s-1.

Measured leak rate shall be less 1 x 10-10  mbar l s-1.

8. 	CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION

Per ciascun test sarà redatto un verbale completo del grafico di prova.

For each test a report complete with a plot of the indication of the leak tester shall be drawn up.

*** Il comando di WS2000 non trasformato

[TIPO CAR]-Usare .CW***

2675.S.002   rev. 0   sheet 5/5

ALLEGATO 1

ENCLOSURE 1