Fermi National Accelerator Laboratory

Technical Division

Engineering and Fabrication Department

P.O. Box 500

Batavia, IL  60510

Tel: (630) 840-6580

Fax: (630) 840-8036

|  | From: Ch. Darve To: Rob van Weelderen LHC – IRQ – Cryostat - Heat eXchanger Test Unit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Step 1 - Procedure pour la verification des fuites helium (proposition)

Cette premiere verification du circuit hydraulique global du US-IT-HXTU permet d'estimer la qualite des soudures effectuees aux interconnexions. Elle devra avoir lieu avant la connexion de la boite froide (FB) avec les trois tubes d’alimentation/retour de la boite a vanne. Les flexibles de raccord devront etre soudes avec les lignes du haut de la FB avec de commencer cette serie de test.

A ce point, tous les soufflets des interconnexions sont soudes et ont ete testes un a un.

Il est a noter que chacun des composents du US-IT-HXTU (4 modules, feed-box et turnaround) a deja ete independemment teste lors de sa fabrication aux USA (voir Engineering note, Part II).  Les tests repondent aux exigences du code ASME.

La specification 1620-ES-107240 prevoir une MDL (Minimum Detectable Leak) inferieur a 2E-9 atmcc/sec.

Des documents utiles a la comprehention des differents circuits du HXTU sont notamment disponibles a la page: http://www-bdcryo.fnal.gov/darve/heat_exchanger/test_cern/test_procedure.html

La proposition suivante est succinte et pourra etre modifiee en consequent.

# Preparation

Le test de fuite est realise alors que l'enceinte a vide est encore ouverte, ceci afin de pouvoir vaporiser de l'helium autour des soudures a chacunes des interconexions.

Avant de commencer le test de pression, les conditions suivantes devront etre remplies:

- Les vannes TCV9202, TCV9402, TCV9502 sont controlables a distance (voir E. Blanco et S. Pelletier). Note: les vannes TCV9505, PCV9305, LCV9405 appartiennent au reseau cryogenique du SM18.

- Les vannes TCV9202, TCV9402, TCV9502 sont en position ouvertes.

- Les soupapes de securite, PSV9111, PSV9311, PSV9411, PSV9511, ne sont pas installees.

- Les tubes acceuillant ces soupapes de securite sont obstrues.

- Les capteurs de pression, PT9114, PT9214, PT9217, PT9314, PT9414 doivent etre deconnectes (cf quick-connector).

- Tous les extremites des tubes acceuillant ces capteurs de pression, seront obstrues.

- Toutes les extremites des tubes de la FB sont obstruees a l'exception de celle du tube d'alimentation en helium liquide (voir figure 1 OUT.).

- Installer le systeme de pompage et le detecteur de fuite a l'entrée IN. Une autre possibilite serait de pomper des deux cotes.

# Test

Ce test permet de verifier:

- Le routage du circuit (familiarisation avec les differentes vannes, volumes et tuyaux..),

- l'absence de fuite dans le circuit hydraulique.

Apres avoir rempli les conditions decrites precedemment,

- Pomper sur l'extremite du tube de retour en helium gaz (voir  figure 1: entrée IN). Si la conductance due au diametre etre trop petite, il sera surement possible de pomper sur les deux extremites.

- Vaporiser le l'helium autour de chacune des soudures realisees aux interconnexions,

- Mesure des fuites pour chacunes des soudures.

La stabilite en pression du detecteur de fuite devra etre conforme a la specification citee en introduction.

Figure1