Table 1.  Summary of 2001 accuracy data for QC solutions.

NOMINAL			ACTUAL		       	NET MEAN

ANALYTE		UNITS		VALUE		VALUES		n	BIAS %

CLPH		SU		4.70		4.70 ( 0.01	  	 67	 0.07

EQPH		SU		4.70		4.71 ( 0.07		158	 0.13

ANC		µeq/L		40		40.8 ( 1.23	  	 73	 2.04

DIC		mg/L C		5.00		5.00 ± 0.23		128	-0.07

DOC		mg/L C		5.00		4.92 ± 0.22		184	-1.66

COLOR		PCU		10.0		9.96 ( 0.30		171	-0.35

COND 		µS/cm		10		9.96 ( 0.37 	139	-0.36

Ca		mg/L		1.00	 	1.02 ( 0.05		327	 1.95

Mg		mg/L		1.00		1.02 ( 0.04		327	 1.58

Na		mg/L		1.00		1.01 ( 0.04		327	 0.64

K		mg/L		1.00		1.01 ( 0.05		327	 0.57

Cl		µeq/L		50.0		51.0 ( 2.84		107	 2.08

NO3		µeq/L		25.0		25.93 ( 1.1 	105	 3.73

SO4		µeq/L		50.0		51.0 ( 3.16 	107	 2.09

Total P		µg/L		50.2		49.9 ( 1.84 	 96	-0.66

Total N		mg/L		0.559		0.550 ± 0.01	168	-1.62

Si		mg/L		2.00		1.97 ± 0.09		184	-1.45

NH4		mg/L		0.83		0.85 ± 0.01	  	 56	 2.09

Al		µg/L 		200.0		200.1 ( 9.92	327	 0.04

Table 2. Summary of 2001 data for field blanks.

| Variable | Median | Range | QA Objective | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, equilibrated | NA | NA | NA | NA |
| pH, ARAS | NA | NA | NA | NA |
| ANC (µeq/L) | -1.1 | -48.3 to 1.4 | 10 | 13 |
| Conductivity (µS/cm) | 1.34 | 0.85 to 11.39 | 4 | 13 |
| DOC (mg/L) | NA | NA | NA | NA |
| DIC (mg/L) | NA | NA | NA | NA |
| Al, total dissolved (µg/L) | 0.3 | 0 to 3.6 | 10 | 11 |
| Ca (mg/L) | 0.01 | 0 to 0.03 | 0.02 | 13 |
| Mg (mg/L) | 0.00 | 0 to 0.01 | 0.02 | 13 |
| Na (mg/L) | 0.01 | 0 to 0.03 | 0.02 | 13 |
| K (mg/L) | 0.01 | 0 to 0.03 | 0.02 | 13 |
| NH4 (mg/L) | 0.02 | 0 to 0.02 | 0.05 | 12 |
| Cl (µeq/L) | 1.4 | 0.9 to 4.0 | 1.0 | 13 |
| NO3 (µeq/L) | 0 | 0 to 0.3 | 0.2 | 13 |
| SO4 (µeq/L) | 0.5 | 0 to 2.3 | 2.0 | 13 |
| Total P | 0 | 0 to 0.7 | 1.0 | 3 |
| Total N (mg/L) | 0.001 | 0 to 0.024 | 0.050 | 13 |
| Si (mg/L) | 0 | 0 to 0.06 | 0.1 | 12 |
| Apparent Color (PCU) | 0.5 | 0 to 1 | 0 | 10 |
| Chla | NA | NA | NA | NA |

Table 3.  Itemization of 2001 sample blank QC violations defined as two times the MDL.

| Date | K (mg/L) | Na (mg/L) | Cl (µeq/L) | NO3 (µeq/L) | DOC (mg/L) | Si (mg/L) | Total P (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2/01 |  | 0.03 | 2.0 |  | 0.30 |  |  |
| 1/28/01 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 2/13/01 |  |  | 1.1 |  | 0.50 |  |  |
| 3/7/01 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 3/8/01 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 3/15/01 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 4/3/01 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 4/10/01 |  |  | 1.3 |  | 0.30 |  |  |
| 4/12/01 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.3 |
| 4/15/01 |  |  | 1.1 |  | 0.40 |  |  |
| 4/17/01 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 4/20/01 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 4/23/01 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 4/26/01 |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 4/29/01 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 5/1/01 |  | 0.05 | 1.8 |  |  |  |  |
| 5/15/01 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 5/29/01 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 6/1/01 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 6/12/01 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 6/26/01 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |
| 7/15/01 |  |  | 1.8 |  |  | 0.19 |  |
| 7/17/01 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |
| 7/24/01 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |
| 8/22/01 | 0.03 |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 8/28/01 |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 9/7/01 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |
| 9/11/01 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 9/18/01 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 9/24/01 | 0.03 | 0.03 | 2.0 |  |  |  |  |
| 10/16/01 | 0.03 |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 10/29/01 |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 11/17/01 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 11/26/01 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |
| 12/3/01 |  | 0.04 | 2.4 |  | 0.47 |  |  |
| 12/12/01 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |
| 12/26/01 | 0.03 | 0.04 | 2.9 |  | 0.34 |  |  |

NOTE:  DOC values in red represent those samples filtered through a glass 0.7 µm filter.  Values in black

Represent those samples filtered through a 0.4 µm filter.

Table 4.  Summary of 2001 precision data for field replicates.

| Variable | Median | Range | QA Objective | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, closed cell (values ( 5.74) | 0.01 | -0.5 to 0.1 | ( 0.075 | 26 |
| pH, closed cell (values ( 5.74) | -0.01 | -0.14 to 0.15 | ( 0.15 | 34 |
| pH, equilibrated (values ( 5.74) | -0.01 | -0.26 to 0.04 | ( 0.075 | 15 |
| pH, equilibrated (values ( 5.74) | -0.01 | -0.22 to 0.06 | ( 0.15 | 46 |
| ANC (values (100 µeq/L) | 0.1 | -4.2 to 4.5 | ( 5 µeq/L | 53 |
| ANC (values (100 µeq/L) | 0.37% | 0 to 0.90% | ( 5% | 10 |
| Conductivity (values ( 50uS/cm) | 0 | -1.7 to 2.3 | ( 1 uS/cm | 60 |
| Conductivity (values ( 50uS/cm) | 2.23% | 0.26 to 4.2% | ( 2% | 2 |
| DOC (values ( 2 mg/L) | 0 | -0.5 to 0.14 | ( 0.1 mg/L | 19 |
| DOC (values ( 2 mg/L) | 1.57% | 0 to 25.4% | ( 5% | 42 |
| DIC (values ( 2 mg/L) | 0 | -0.3 to 0.6 | ( 0.1 mg/L | 42 |
| DIC (values ( 2 mg/L) | 2.77% | 1.89 to 10.3% | ( 5% | 7 |
| Al, total dissolved (values ( 100 µg/L) | -1.7 | -28.7 to 12.7 | ( 10 µg/L | 34 |
| Al, total dissolved (values ( 100 µg/L) | 0.60% | 0 to 12.2% | ( 10% | 22 |
| Ca (values ( 0.4 mg/L) | 0 | 0 to 0 | ( 0.02 mg/L | 1 |
| Ca (values ( 0.4 mg/L) | 1.02% | 0 to 4.12% | ( 5% | 61 |
| Mg (values ( 0.2 mg/L) | 0 | 0 to 0 | ( 0.01 mg/L | 2 |
| Mg (values ( 0.2 mg/L) | 0.18% | 0 to 3.07% | ( 5% | 60 |
| Na (mg/L) | 1.15% | 0 to 12.0% | ( 5% | 62 |
| K (values ( 0.8 mg/L) | 0 | -0.14 to 0.1 | ( 0.04 mg/L | 57 |
| K (values ( 0.8 mg/L) | 1.55% | 0 to 7.04% | ( 5% | 5 |
| NH4 (mg/L) | 0 | -0.03 to 0.02 | ( 0.02 mg/L | 62 |
| Cl (values ( 20 µeq/L) | 0.15 | -1.6 to 2.4 | ( 1.0 µeq/L | 6 |
| Cl (values ( 20 µeq/L) | 0.68% | 0 to 10.0% | ( 5% | 56 |
| NO3 (values ( 10 µeq/L) | 0 | -0.3 to 0.4 | ( 0.5 µeq/L | 52 |
| NO3 (values ( 10 µeq/L) | 0.37% | 0 to 12.5% | ( 5% | 10 |
| SO4 (ueq/L) | 0.36% | 0 to 106.6% | ( 5% | 62 |
| Total P (values ( 20 µg/l) | 0 | -5 to 3 | ( 1 µg/L | 58 |
| Total P (values > 20 µg/l) | 6.17% | 5.2 to 7.1% | ( 5% | 2 |
| Total N (values ( 0.020 mg/l) | 0.001 | 0 to 0.001 | ( 0.001 | 2 |
| Total N (values > 0.020 mg/l) | 2.57% | 0 to 41.3% | ( 5% | 59 |
| Si (values ( 1 mg/L) | 0 | -0.05 to 0.04 | ( 0.05 mg/L | 14 |
| Si (values ( 1 mg/L) | 1.72% | 0 to 10.5% | ( 5% | 48 |
| True Color (values ( 50 PCU) | 0 | -1 to 1 | ( 5 PCU | 56 |
| True Color (values ( 50 PCU) | 1.09% | 0.4 to 42.6% | ( 10% | 4 |

Table 5.  Itemization of 2001 field replicate precision violations.

| Site | Sample Date | Analyte | Duplicate Values | Precision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WB3 | 1-2-01 | DOC | 1.3, 1.5 | -0.20 mg/L |
| WB3 | 1-2-01 | Total P | 4.3, 2.5 | 1.80 µg/L |
| EB8 | 1-16-01 | EqpH | 5.84, 6.06 | -0.22 |
| EB8 | 1-16-01 | Total P | 1.8, 3.4 | -1.6 µg/L |
| EB8 | 1-16-01 | Total N | 0.06, 0.07 | 11.79% |
| WB3 | 2-13-01 | DOC | 1.2, 1.7 | -0.50 mg/L |
| EB8 | 4-3-01 | DIC | 0.7, 0.9 | -0.20 mg/L |
| EB8 | 4-3-01 | DOC | 2.3, 1.6 | 25.38% |
| EB8 | 4-3-01 | Total P | 8.6, 12.8 | -4.20 µg/L |
| EB8 | 4-3-01 | Total N | 0.061, 0.045 | 21.35% |
| WB3 | 4-17-01 | DIC | 0.6, 0.4 | 0.20 mg/L |
| WB3 | 4-17-01 | DOC | 2.1, 3.0 | 24.96% |
| EBT-0 | 5-1-01 | SO4 | 88.9, 12.5 | 106.55% |
| EBT-0 | 5-1-01 | EqpH | 5.6, 5.86 | -0.26 |
| EBT-0 | 5-1-01 | Total P | 2, 3.4 | -1.40 µg/L |
| EB8 | 5-1-01 | Total N | 0.064, 0.069 | 5.32% |
| EB8 | 5-29-01 | ClpH | 5.7, 5.6 | 0.10 |
| EB8 | 5-29-01 | DOC | 1.8, 2.3 | -0.50 mg/L |
| EB8 | 5-29-01 | Total N | 0.079, 0.070 | 8.54% |
| WB3 | 6-5-01 | Total N | 0.241, 0.279 | 10.33% |
| WB3 | 12-26-01 | DIC | 0.41, 0.6 | -0.19 mg/L |
| WB3 | 12-26-01 | Sp. Cond. | 43.5, 41.2 | 2.30 µS/cm |
| Sinclair | 7-17-01 | Total P | 14, 19 | -5.00 µg/L |
| Sinclair | 7-17-01 | Color | 121, 65 | -42.58% |
| HB1 | 1-2-01 | Alx | 42.8, 61.6 | -18.80 µg/L |
| HB1 | 1-2-01 | AlOrg | 54, 37.1 | 16.90 µg/L |
| CB1 | 2-27-01 | Al | 76.9, 64.2 | 12.7 µg/L |
| CB1 | 2-27-01 | Alx | 57.3, 44.1 | 13.20 µg/L |
| HB1 | 3-13-01 | K | 0.18, 0.23 | -0.05 mg/L |
| HB1 | 3-13-01 | NO3 | 10.8, 12.9 | 12.3% |
| HB1 | 4-10-01 | AlOrg | 63.9, 80.1 | -16.20 µg/L |
| CB1 | 5-29-01 | Al | 43.5, 72.2 | -28.7 µg/L |
| CB1 | 5-29-01 | Total N | 0.035, 0.032 | 6.33% |
| CB1 | 6-28-01 | DIC | 2.2, 1.9 | 10.35% |
| CB1 | 6-28-01 | Total N | 0.063, 0.115 | 41.31% |
| HB1 | 7-18-01 | K | 0.17, 0.31 | -0.14 mg/L |
| HB1 | 7-18-01 | DOC | 1.6, 1.9 | -0.30 mg/L |
| HB1 | 7-18-01 | Total P | 2.3, 3.4 | -1.10 µg/L |
| HB1 | 7-18-01 | Total N | 0.239, 0.385 | 33.09% |
| HB1 | 10-19-01 | Alx | 22.5, 43.8 | -21.3 µg/L |
| HB1 | 10-19-01 | AlOrg | 57.3, 38.5 | 18.80 µg/L |
| CB1 | 11-17-01 | K | 0.18, 0.11 | 0.07 mg/L |
| CB1 | 11-17-01 | ClpH | 5.72, 6.22 | -0.50 |
| CB1 | 11-17-01 | DIC | 1.75, 1.64 | 0.11 mg/L |
| CB1 | 11-17-01 | DOC | 0.95, 0.81 | 0.14 mg/L |
| CB1 | 11-17-01 | Total N | 0.078, 0.05 | 30.94% |
| CB1 | 12-12-01 | Total N | 0.032, 0.038 | 12.12% |
| Loon | 9-29-01 | Total P | 9.3, 12 | -2.7 µg/L |
| PINEO | 10-21-01 | Cl | 66.9, 61 | 6.52% |
| PINEO | 10-21-01 | DOC | 4.93, 4.4 | 8.03% |
| Gould | 10-28-01 | K | 1.05, 1.16 | 7.04% |
| Gould | 10-28-01 | DOC | 4.01, 4.49 | 7.99% |
| Gould | 10-28-01 | Total P | 14, 11 | 3.0 µg/L |
| Rocky | 10-31-01 | Total P | 5.1, 3.9 | 1.2 µg/L |
| Bracey | 11-14-01 | Total P | 7, 8.2 | -1.2 µg/L |
| LARDP | 11-17-01 | DOC | 3.03, 3.37 | 7.51% |
| ROUNL | 11-18-01 | Na | 1.08, 1.28 | 11.98% |
| Wiley | 3-8-01 | Na | 0.99, 1.07 | 5.49% |
| Wiley | 3-8-01 | K | 0.24, 0.29 | -0.1 mg/L |
| Wiley | 3-8-01 | Cl | 20.3, 23.4 | 10.03% |
| Mud O | 3-15-01 | EqpH | 4.77, 4.83 | -0.1 |
| Newbert O | 3-28-01 | Alx | 5, 17 | -12.0 µg/L |
| Newbert O | 3-28-01 | Sp. Cond. | 51.78, 54.95 | 4.20 µS/cm |
| Jellison | 4-12-01 | K | 0.25, 0.35 | -0.1 mg/L |
| Abol | 4-19-01 | Cl | 14.9, 16.5 | -1.6 µeq/L |
| Second | 5-8-01 | Total P | 5.9, 8 | -2.1 µg/L |
| Second | 5-8-01 | Sp. Cond. | 22.23, 23.9 | -1.7 µS/cm |
| Bean O | 5-7-01 | ClpH | 5.96, 5.81 | 0.2 |
| Bean O | 5-7-01 | DIC | 2, 1.4 | 0.6 mg/L |
| Abol | 5-16-01 | Total P | 21.7, 19.7 | 7.11% |
| Salmon E | 7-25-01 | Total P | 7.9, 5.8 | 2.1 µg/L |
| Abol E | 7-31-01 | DOC | 2.8, 2.6 | 5.24% |
| Abol E | 7-31-01 | Total P | 6.6, 4.2 | 2.4 µg/L |
| Crystal E | 8-4-01 | ClpH | 5.46, 5.37 | 0.1 |
| Crystal E | 8-4-01 | Total P | 8.3, 6.6 | 1.7 µg/L |
| Bean E | 8-7-01 | Cl | 13.7, 11.3 | 2.4 µeq/L |
| Bean E | 8-7-01 | DIC | 0.6, 0.9 | -0.3 mg/L |
| Bracey | 10-16-01 | DIC | 1.8, 1.6 | 0.2 mg/L |
| Bracey | 10-16-01 | Si | 0.57, 0.62 | -0.1 mg/L |
| Partridge | 10-16-01 | Cl | 44, 40.1 | 6.56% |
| Partridge | 10-16-01 | DIC | 0.86, 0.66 | 0.2 µg/L |
| Partridge | 10-16-01 | DOC | 2.74, 2.39 | 9.65% |
| Wizard | 10-16-01 | Total P | 6.1, 9.1 | -3.0 µg/L |
| Russell Pond | 7-25-01 | Total P | 2.4, 4.3 | -1.9 µg/L |
| Scokes | 8-21-01 | Total P | 42, 39 | 5.24% |
| Somers | 8-22-01 | Al | 52.1, 63.1 | -11.0 µg/L |
| Somers | 8-22-01 | Cl | 40.3, 36.9 | 6.23 µeq/L |
| Somers | 8-22-01 | Si | 1.74, 1.5 | 10.48% |

Table 6. Summary of 2001 precision data for laboratory duplicates.

| Variable | Median | Range | QA Objective | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH, closed cell (values ( 5.74) | -0.01 | -0.06 to 0.21 | ( 0.075 | 21 |
| pH, closed cell (values ( 5.74) | 0.01 | -0.08 to 1.00 | ( 0.15 | 11 |
| pH, equilibrated (values ( 5.74) | 0 | -0.12 to 0.03 | ( 0.075 | 33 |
| pH, equilibrated (values ( 5.74) | -0.01 | -0.06 to 0.03 | ( 0.15 | 18 |
| ANC (values (100 µeq/L) | 0.15 | -1.9 to 2.00 | ( 5 µeq/L | 32 |
| ANC (values (100 µeq/L) | 0.53% | 0.36 to 0.70% | ( 5% | 2 |
| Conductivity (values ( 50uS/cm) | -0.10 | -0.84 to 1.14 | ( 1 uS/cm | 50 |
| Conductivity (values ( 50uS/cm) | 0.79% | 0.79 to 0.79% | ( 2% | 1 |
| DOC (values ( 2 mg/L) | 0.01 | -0.02 to 0.02 | ( 0.1 mg/L | 9 |
| DOC (values ( 2 mg/L) | 0.52% | 0 to 6.75% | ( 5% | 26 |
| DIC (values ( 2 mg/L) | 0 | -0.05 to 0.06 | ( 0.1 mg/L | 17 |
| DIC (values ( 2 mg/L) | 0.95% | 0 to 1.9% | ( 5% | 2 |
| Al, total dissolved (values ( 100 µg/L) | 0.1 | -2.5 to 3.8 | ( 10 µg/L | 17 |
| Al, total dissolved (values ( 100 µg/L) | 0.56% | 0 to 1.74% | ( 10% | 18 |
| Ca (values ( 0.4 mg/L) | 0 | -0.01 to 0 | ( 0.02 mg/L | 14 |
| Ca (values ( 0.4 mg/L) | 1.24% | 0 to 6.72% | ( 5% | 35 |
| Mg (values ( 0.2 mg/L) | 0 | 0 to 0 | ( 0.01 mg/L | 2 |
| Mg (values ( 0.2 mg/L) | 0% | 0 to 6.64% | ( 5% | 36 |
| Na (values ( 0.46 mg/L) | 0 | -0.01 to 0.01 | ( 0.02 | 13 |
| Na (values ( 0.46 mg/L) | 0.88% | 0 to 3.85% | ( 5% | 41 |
| K (values ( 0.8 mg/L) | 0 | -0.01 to 0.03 | ( 0.04 mg/L | 45 |
| K (values ( 0.8 mg/L) | 0.86% | 0.86 to 0.86% | ( 5% | 1 |
| NH4 (values ( 0.36 mg/L) | 0 | -0.07 to 0.18 | ( 0.02 mg/L | 90 |
| NH4 (values > 0.36 mg/L) | 1.63% | 0 to 3.79% | ( 5% | 6 |
| Cl (values ( 20 µeq/L) | 0 | -0.34 to 0.29 | ( 1.0 µeq/L | 16 |
| Cl (values ( 20 µeq/L) | 0.48% | 0.02 to 5.64% | ( 5% | 25 |
| NO3 (values ( 10 µeq/L) | 0 | -0.14 to 0.19 | ( 0.5 µeq/L | 31 |
| NO3 (values ( 10 µeq/L) | 0.31% | 0 to 1.39% | ( 5% | 10 |
| SO4 (values ( 20 µeq/L) | 0.08 | -0.17 to 0.34 | ( 1.0 µeq/L | 6 |
| SO4 (values ( 20 µeq/L) | 0.16% | 0.01 to 1.81% | ( 5% | 35 |
| Total P (values ( 20 µg/l) | 0 | -1.50 to 0.60 | ( 1 µg/L | 11 |
| Total P (values > 20 µg/l) | 3.4% | 2.16 to 14.45% | ( 5% | 3 |
| Total N (mg/l) | 1.24% | 0 to 13.47% | ( 5% | 77 |
| Si (values ( 1 mg/L) | 0 | -0.07 to 0.15 | ( 0.05 mg/L | 59 |
| Si (values ( 1 mg/L) | 0.64% | 0 to 21.9% | ( 5% | 43 |
| True Color (values ( 50 PCU) | 0 | -1.00 to 1.00 | ( 5 PCU | 45 |
| True Color (values ( 50 PCU) | 0% | 0 to 0% | ( 10% | 1 |