01/07/02

2001

Blind Tritium in Water Data

SRP             Known                           Control

Date        Value  +/-      Value    Ratio    LCL     UCL   Flags

01-17-01     1.081    .382    1.882    0.57    1.4     4.3  N

02-27-01     4.324    .541    4.63     0.93    3.4    10.6

03-14-01     4.708    .513    4.932    0.95    3.6    11.3

04-18-01     1.638    .452    1.549    1.06    1.1     3.5

05-16-01     6.108    .452    6.228    0.98    4.6    14.3

06-26-01     4.665    .452    5.136    0.91    3.8    11.8

07-31-01     1.73     .483    3.053    0.57    2.3     7.0  N

10-04-01     5.108    .419    5.227    0.98    3.9    12.0

10-22-01     5.076    .344    5.025    1.01    3.7    11.5

11-05-01     5.946    .342    6.19     0.96    4.6    14.2

11-15-01     6.914    .452    7.045    0.98    5.2    16.1

11-30-01     8.146    .452    8.459    0.96    6.3    19.4

All values are pCi/ml

Control limits are based on DOE/EML historical data for H-3.

(Measured/Known Ratio: lcl 0.74 and ucl 2.29)