Analyte	TestID	Lab Code	Calculated LT-MDL	LT-MDL in use	Update LT-MDL to: 	Update LRL to:	Update?	
ALDRIN, TOTAL(WATER)	39330B	11398	0.000336	0.0005			N	
LINDANE, TOT.(WATER)	39340B	11398	0.000299	0.001	0.0003	0.0006	Y	
DDD, TOTAL.  (WATER)	39360B	11398	0.000403	0.0012	0.0004	0.0008	Y	
DDE, TOTAL.  (WATER)	39365B	11398	0.001276	0.0009	0.001	0.002	N	
DDT, TOT.    (WATER)	39370B	11398	0.000464	0.0009	0.0005	0.0010	Y	
DIELDRIN,TOT.(WATER)	39380B	11398	0.000311	0.0005	0.0003	0.0006	Y	
ENDOSULFAN, TOT.	39388B	11398	0.000498	0.0006			N	
ENDRIN, TOT. (WATER)	39390B	11398	0.000951	0.0009			N	
HEPTACHLOR T (WATER)	39410B	11398	0.000427	0.0004			N	
HEPT EPOX, TO(WATER)	39420B	11398	0.000242	0.0006	0.0002	0.0004	Y	
METHOXYCHLOR T.(WAT)	39480B	11398	0.000693	0.0014	0.0007	0.0014	Y	
MIREX, TOT.	39755B	11398	0.000433	0.0006			N	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39330B	11398	046010W	11	0.00175	1	0.0422	Non-normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.0110	Non-normal	
		061398W	14	0.0017	1	0.0475	Non-normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39340B	11398	046010W	11	0.0035	1	0.5688	Normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.1353	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.0060	Non-normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39360B	11398	046010W	11	0.0042	1	0.2746	Normal	
		059005W	23	0.0025	1	0.0828	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.3313	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39365B	11398	046010W	10	0.00315	1	0.2175	Normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.4112	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.0000	Non-normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39370B	11398	046010W	5	0.00315	7	0.1899	Normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.1308	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.1265	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39380B	11398	046010W	10	0.0035	1	0.2559	Normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.0750	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.2209	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39388B	11398	046010W	11	0.00385	1	0.4757	Normal	
		059005W	24	0.0025	0	0.0011	Non-normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.2553	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39390B	11398	046010W	10	0.00315	2	0.7527	Normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.5305	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.1463	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39410B	11398	046010W	11	0.0014	1	0.5227	Normal	
		059005W	24	0.0025	0	0.3400	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.1202	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39420B	11398	046010W	10	0.0021	1	0.1093	Normal	
		059005W	23	0.0025	0	0.0855	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.0126	Non-normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39480B	11398	046010W	7	0.0049	5	0.0348	Non-normal	
		059005W	23	0.0025	1	0.8201	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.5768	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
39755B	11398	046010W	11	0.0021	1	0.6397	Normal	
		059005W	23	0.0025	1	0.1159	Normal	
		061398W	16	0.0017	0	0.1020	Normal