Analyte	TestID	Lab Code	Calculated Spike LT-MDL	Calculated Blank LT-MDL	Blank Corrected LT-MDL	LT-MDL in use	Update LT-MDL To:	Update LRL To:	Update?	
Arsenic,  collision cell	01002H	3123	0.12315	0.11445	0.09	0.06	0.1	0.2	Y	
Barium	01007D	2374	0.07260	0.14849	0.148	0.1	0.1	0.2	Y	
Beryllium	01012D	2375	0.03139	0.03194	0.018	0.03			N	
Boron	01022D	2501	2.28228	3.88950	3.353	4			N	
Cadmium	01027I	2376	0.00930	0.00801	0.007	0.02	0.009	0.018	Y	
Chromium,  collision cell	01034I	3127		0.20954	0.28		0.3	0.4	Y	
Cobalt	01037H	2378	0.01150	0.01128	0.006	0.02	0.01	0.02	N	
Copper	01042H	2379	0.61778	0.44969	0.325	0.3	0.6	1.2	Y	
Lead	01051I	2380	0.02547	0.02838	0.034	0.03			N	
Manganese	01055C	2382	0.16758	0.31709	0.268	0.3			N	
Molybdenum	01062D	2383	0.01616	0.03438	0.034	0.1	0.03	0.06	Y	
Nickel	01067I	2384	0.05598	0.10946	0.067	0.08			N	
Silver	01077H	2386	0.00781	0.00842	0.003	0.08	0.008	0.016	Y	
Zinc	01092D	2390	0.71858	0.50366	0.334	1			N	
Antimony	01097D	2373	0.05783	0.05667	0.02	0.1	0.06	0.12	N	
Aluminum	01105E	2372	1.14104	0.84564	1.095	1			N	
Selenium,  collision cell	01147G	3133	0.07846	0.03574	0.02	0.04	0.08	0.16	N	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01002H	3123	066101W	11	0.12	0	0.7884	Normal	
		06Bk	10	.	0	0.2600	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01007D	2374	041001W	33	0.35	0	0.5940	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.8297	Normal	
		051001W	30	0.35	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	24	0.35	0	0.5665	Normal	
		05Bk	30	.	0	0.0000	Non-normal	
		066101W	13	0.25	0	0.3949	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.4607	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01012D	2375	041001W	33	0.105	0	0.1766	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.6541	Normal	
		051001W	30	0.105	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	24	0.105	0	0.5771	Normal	
		05Bk	31	.	0	0.1607	Normal	
		066101W	14	0.07	0	0.0399	Non-normal	
		06Bk	15	.	0	0.2440	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01022D	2501	041001W	33	14	0	0.0414	Non-normal	
		04Bk	25	.	0	0.5526	Normal	
		051001W	31	14	0	0.3164	Normal	
		051003W	24	14	0	0.4137	Normal	
		05Bk	30	.	0	0.1393	Normal	
		066101W	14	6	0	0.6143	Normal	
		06Bk	14	.	0	0.1432	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01027I	2376	041001W	33	0.07	0	0.2253	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.0160	Non-normal	
		051001W	30	0.07	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	23	0.07	0	0.2577	Normal	
		05Bk	31	.	0	0.1126	Normal	
		066101W	13	0.05	0	0.7938	Normal	
		06Bk	14	.	0	0.7411	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01034I	3127	06Bk	10	.	0	0.4037	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01037H	2378	041001W	33	0.028	0	0.0000	Non-normal	
		04Bk	27	.	0	0.1811	Normal	
		051001W	29	0.028	1	0.8334	Normal	
		051003W	23	0.028	0	0.1090	Normal	
		05Bk	31	.	0	0.2641	Normal	
		066101W	14	0.036	0	0.6847	Normal	
		06Bk	14	.	0	0.7778	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01042H	2379	041001W	33	1.05	0	0.5728	Normal	
		04Bk	27	.	0	0.0030	Non-normal	
		051001W	30	1.05	0	0.0046	Non-normal	
		051003W	24	1.05	0	0.1198	Normal	
		05Bk	30	.	0	0.0185	Non-normal	
		066101W	13	1.2	0	0.1367	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.9282	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01051I	2380	041001W	32	0.105	0	0.8872	Normal	
		04Bk	25	.	0	0.0118	Non-normal	
		051001W	29	0.105	0	0.0169	Non-normal	
		051003W	23	0.105	0	0.6628	Normal	
		05Bk	30	.	0	0.0000	Non-normal	
		066101W	14	0.09	0	0.4208	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.2032	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01055C	2382	041001W	32	0.35	0	0.1776	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.2042	Normal	
		051001W	30	0.35	0	0.0076	Non-normal	
		051003W	23	0.35	0	0.1637	Normal	
		05Bk	31	.	0	0.8635	Normal	
		066101W	14	1	0	0.0856	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.9040	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01062D	2383	041001W	32	0.35	0	0.0782	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.0046	Non-normal	
		051001W	30	0.35	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	24	0.35	0	0.9053	Normal	
		05Bk	38	.	0	0.2710	Normal	
		066101W	14	0.08	0	0.9918	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.0687	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01067I	2384	041001W	33	0.28	0	0.7876	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.3222	Normal	
		051001W	30	0.28	0	0.0001	Non-normal	
		051003W	23	0.28	0	0.0857	Normal	
		05Bk	31	.	0	0.0241	Non-normal	
		066101W	14	0.15	0	0.4267	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.2503	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01077H	2386	041001W	32	0.28	0	0.7319	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.0410	Non-normal	
		051001W	30	0.28	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	24	0.28	0	0.9765	Normal	
		05Bk	31	.	0	0.1661	Normal	
		066101W	14	0.05	0	0.9439	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.0750	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01092D	2390	041001W	33	3.5	0	0.7516	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.1167	Normal	
		051001W	30	3.5	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	23	3.5	0	0.0000	Non-normal	
		05Bk	31	.	0	0.0000	Non-normal	
		066101W	13	4	0	0.8422	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.1647	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01097D	2373	041001W	32	0.35	0	0.5052	Normal	
		04Bk	26	.	0	0.0303	Non-normal	
		051001W	30	0.35	0	0.0000	Non-normal	
		051003W	23	0.35	0	0.0115	Non-normal	
		05Bk	30	.	0	0.2116	Normal	
		066101W	14	0.2	0	0.3053	Normal	
		06Bk	15	.	0	0.3978	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01105E	2372	041001W	32	3.5	0	0.0356	Non-normal	
		04Bk	25	.	0	0.0915	Normal	
		051001W	30	3.5	0	0.0122	Non-normal	
		051003W	23	3.5	0	0.8212	Normal	
		05Bk	62	.	0	0.8023	Normal	
		066101W	14	3.5	0	0.1779	Normal	
		06Bk	14	.	0	0.8446	Normal	

TestID	Labcode	Solution	N	Expected	False Neg	P-value	distribution	
01147G	3133	066101W	10	0.08	0	0.0360	Non-normal	
		06Bk	11	.	0	0.2382	Normal